БЕКАЛАЙ НҰРИПА ҚЫРҒЫЗБАЙҚЫЗЫ

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Учебное пособие

АЛМАТЫ  2019

УДК

Бекалай Н.К. Теплотехнические измерения и автоматизация теплотехнических процессов. Учебное пособие для технического и профессионального образования по  теплотехническим специальностям. Алматы, 2019 г., 214 с.

ISBN

В первом разделе учебного пособия рассмотрены методы и средства измерения теплотехнических величин как температура, давление, уровень, расход, состав газов и растворов. Анализируются погрешности измерений, способы их оценки и методы снижения.

Второй раздел посвящен теории автоматического управления, которая дает общее понятие о принципах и закономерностях автоматического регулирования линейных и дискретных систем.  Рассмотрены основы теории автоматического управления с позиции её применения для построения систем управления теплотехнологическими процессами.

Книга является учебным пособием по курсу «Теплотехнические измерения и автоматизация теплотехнических процессов» для вузов, обучающих по специальности 5В071700 – «Теплоэнергетика».

Рецензенты:

Генбач А.А., профессор, д.т.н., профессор кафедры Теплоэнергетических установок Алматинского университета энергетики и связи.

Абильдинова С.К., PhD, д.т.н., доцент кафедры Промышленной теплоэнергетики Алматинского университета энергетики и связи.

Тусеев Т.Т., и.о.профессора, д.ф.-м.н., и.о.профессора кафедры Теплофизики и технической физики Казахского национального университета имени алб-Фараби.

ВВЕДЕНИЕ

Современный уровень развития энергетических и других промышленных установок характеризуется интенсификацией технологических процессов, использованием агрегатов большей мощности и возрастанием скорости протекания технологических процессов. Количество измеряемых параметров на одном агрегате в настоящее время исчисляется тысячами. Надежность средств измерений и информационно-управляющих систем во многих случаях определяет надежность агрегата в целом. Без знания достоверных значений параметров и автоматического контроля за ними нельзя управлять процессом или агрегатом.

За последние годы существенно расширилась номенклатура используемых в промышленности средств измерений, разработанных на базе микроэлектронной технологии, позволяющих обеспечить контроль в промышленных условиях микроконцентраций веществ, присутствующих в растворах и газах, для экспрессного анализа и диагностики состояния технологических объектов.

Теплотехнические измерения широко применяются во всех отраслях народного хозяйства и в энергетике, используются для контроля за основными технологическими процессами, с целью обеспечения надежной работы оборудования, повышения качества продукции и экономичности производства.

Основными задачами курса являются: изучение устройства, принципа действия и методики  применения средств измерения и контроля теплотехнических и других величин при производстве и потреблении тепловой энергии, ознакомление с современными методами и средствами измерения теплотехнических и других величин, развитие у студентов умения самостоятельно обосновать и выбрать средство измерения для решения измерительной задачи.

В связи с этим в первом разделе учебного пособия освещается методика измерения температуры, давления, расхода жидкости, газа и пара, уровня жидкости, анализа состава газов, контроля качества воды и пара. Рассматриваются методы оценки погрешностей результатов измерений. Излагаемые в учебнике теоретические основы методов измерения физических величин сопровождаются материалами о принципах работы применяемых средств измерений, их метрологических характеристиках и примерами расчетов, что облегчает усвоение курса студентами.

Все технологические объекты со своими управляющими устройствами образуют автоматические системы, которые анализируются и синтезируются по законам теории автоматического управления.

Теория автоматического управления и регулирования – это наука о методах анализа и синтеза систем автоматического регулирования и принципах их построения. Теория автоматического регулирования решает проблемы стабилизирования параметров объекта и системы автоматического регулирования.

Основоположником теории автоматического регулирования является профессор Санкт-Петербург технологического института И.А.Вышнеградский (1877г.). Дальнейшее развитие теория автоматического регулирования получила в работах знаменитого ученого А.М.Ляпунова и  отца русской авиации - профессора Н.Е.Жуковского. Они создали математическую теорию автоматически управляемых машин и механизмов.

В развитие современной теория автоматического управления внесли свои заслуги академики Б.Н.Петров, В.С.Пугачев, А.А.Воронов, С.В.Емельянов, Я.З.Цыпкин и профессор В.В.Солодовников. Наряду с вышеназванными учеными можно привести заслугу казахстанских ученых А. Ашимова, Д. Сыздыва, Д. Шукаева, Ш. Биттеева, Д.Сулеева, А.Бекбаева, Б.Хисарова и др.

В настоящее время особое место занимают задачи автоматизации промышленности и усовершенствования систем автоматического регулирования теплотехнологических процессов. Основной проблемой республики является достижение роста промышленности путем широкого  введения во все отрасли народного хозяйства высоких технологий и достижений науки. В выполнении этой задачи огромную роль играет теория автоматического управления.

В учебнике раскрываются основные понятия управления и автоматизации,  точности функционирования систем управления, функциональное и алгоритмическое строение систем автоматического регулирования, технические средства автоматизированных систем регулирования. Особое внимание уделяется проблемам автоматизации теплотехнических процессов, в том числе  таким вопросам, как автоматизация энергетического блока и вспомогательного оборудования ТЭС, автоматическое регулирование барабанных и прямоточных паровых котлов и др.

РАЗДЕЛ 1  ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1 Введение. Общие сведения о теплотехнических измерениях и метрологии

1.1.1 Общие сведения о теплотехнических измерениях

Понятие об измерениях. Виды и методы измерений. Общие сведения о средствах измерений. Структурные схемы средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений и способы их нормирования.

Измерение представляет собой процесс нахождения значения физической величины посредством опытов с помощью специальных технических средств. Во многих случаях в процессе измерения происходит сравнение измеряемой величины с другой, которой присвоено числовое значение, равное единице, и которая называется единицей физической величины или единицей измерения. Результат измерения - это численное значение величины, найденное вследствие ее измерения, например сравнением ее с единицей измерения. Результат может быть выражен следующим образом:

R = Q/q,                                                         (1.1.1)

где Q - измеряемая физическая величина, q - единица измерения,

R - результат измерения, или численное значение измеряемой величины.

По способу получения численного значения измеряемой величины все технические измерения можно разделить на прямые и косвенные. В лабораторной практике и научных исследованиях имеют место также совокупные и совместные измерения, которые с внедрением микропроцессорных средств измерения стали использоваться и в промышленных условиях.

Прямыми измерениями называются такие, при которых искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных. Например, измерение температуры термометром, давления - манометром. Результат может быть получен также с помощью косвенных измерений, когда численное значение находят на основании результатов прямых измерений, связанных с измеряемой величиной известной зависимостью

,                                                (1.1.2)

где у - искомая величина, - числовые значения величин, измеренных прямым способом.

Примерами косвенных измерений могут быть определение плотности тела по результатам измерения массы и объема, определение удельного электрического сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения.

Техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства, называется средством измерения. Совокупность правил, определяющих принципы и средства измерения, называется методом измерения.

В технических измерениях широкое распространение получили методы непосредственной оценки, дифференциальный и компенсационный (нулевой). В методе непосредственной оценки значение измеряемой величины определяется непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора или сигналу преобразователя прямого действия, например, при измерении давления пружинным манометром, силы тока –амперметром, температуры – термопреобразователем сопротивления.

В дифференциальном методе на измерительный прибор воздействует разность измеряемой и базовой (значение которой известно) величин, например, измерение массы тела более одного килограмма при использовании гирь и показывающих весов с диапазоном измерения один килограмм.

В компенсационном (нулевом) методе измеряемую величину компенсируют другой величиной, значение которой известно с высокой степенью точности, разность между ними сводится к нулю за счет изменения известной величины. Применяемый в этом методе измерительный прибор (нуль-прибор) служит только для установления факта равенства двух величин или равенства нулю их разности. Примером компенсационного метода измерения может служить компенсационный метод измерения термоЭДС, измерение сопротивления уравновешенным мостом [1].

1.1.2 Средства измерений

Средства измерений имеют нормированные метрологические характеристики, т.е. определенные численные значения величин и свойств, определяющих точность и достоверность результатов измерения.

Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем, называется измерительным прибором

Измерительные приборы бывают аналоговые и цифровые. В аналоговом измерительном приборе показания являются непрерывной функцией изменения измеряемой величины. В цифровом приборе показания даются в цифровой форме, которая является результатом дискретного преобразования сигналов измерительной информации.

Измерительные приборы подразделяются на показывающие и регистрирующие. В показывающих – значения считываются по шкале или цифровому табло. В регистрирующих приборах предусмотрена запись показаний на диаграммной бумаге, с помощью печати в цифровой форме или хранения информации в памяти запоминающего устройства. В измерительных приборах могут выполняться различные преобразования измеряемой величины, ее интегрирование по времени либо по другой независимой переменной.

Измерительным преобразователем называется средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, преобразования, обработки или хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.

Первичный измерительный преобразователь – это измерительный преобразователь, на вход которого воздействует измеряемая величина (их часто называют датчиками). Часть первичного измерительного преобразователя, находящегося под непосредственным воздействием измеряемой величины, называется чувствительным элементом (или сенсором). Измерительные приборы и преобразователи в зависимости от рода измеряемой величины имеют соответствующие названия: термометры, термопреобразователи, манометры, преобразователи давления, расходомеры, преобразователи расхода и т.п.

Отсчетное устройство показывающих аналоговых измерительных приборов состоит из шкалы и указателя (стрелочного либо светового). Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам, называется ценой деления шкалы. Область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средства измерений, называется диапазоном измерений измерительного прибора или измерительного преобразователя. Пределами измерений называются наибольшее и наименьшее значения диапазона измерений, называемых верхним и нижним пределами измерений.

Средства измерений делятся на рабочие, образцовые и эталоны. Рабочие средства измерений предназначены для практических измерений, они подразделяются на средства измерений повышенной точности и технические. Образцовые средства измерений предназначены для передачи размеров единиц физических величин от эталонов рабочим средствам измерений. По образцовым средствам измерений поверяются и градуируются рабочие средства измерений. Эталоны служат для воспроизведения и хранения единиц физических величин и передачи их размера с помощью образцовых средств измерений рабочим средствам измерений.

1.1.3 Погрешности измерения

При измерениях обычно получается значение измеряемой физической величины, отличающееся от ее истинного значения. Как правило, истинное значение неизвестно и вместо него используют действительное значение. Значение величины, найденное вследствие ее измерения, называется результатом измерения. Отклонение результата измерения х от действительного значения измеряемой величины хд. называется погрешностью измерения. Погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины, называется абсолютной погрешностью измерения

= х  − хд .                                                         (1.1.3)

Отношение абсолютной погрешности измерения к действительному значению измеряемой величины называется относительной погрешностью измерения, выражаемой в процентах

= (/ хд) 100%.                                                                            (1.1.4)

Измерительные приборы часто характеризуются приведенной погрешностью, которая определяется как отношение абсолютной погрешности измерительного прибора к нормирующему значению .

Нормирующее значение принимается равным диапазону измерения прибора D

γ= (/)100% = (/ D) 100%.                                                                            (1.1.5)

Погрешности измерений разделяют на систематические, случайные и грубые. Составляющая погрешности измерений, остающаяся постоянной или изменяющаяся по определенному закону при повторных измерениях одной и той же величины, называется систематической погрешностью измерений. Составляющая погрешностей измерений, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины, называется случайной погрешностью измерений. Погрешность измерений, существенно превышающая ожидаемую при данных условиях, называется грубой погрешностью (промахами).

Систематические погрешности имеют определенное значение и знак, они могут быть устранены введением поправки. Поправкой называется значение величины, прибавляемой к полученному при измерении значению в целях исключения систематической погрешности.

Случайную погрешность, которая является результатом воздействия множества факторов, можно оценить на основании теории вероятностей и математической статистики.

Для оценки точности результата измерения служит среднее квадратическое отклонение результата измерения , квадрат этой величины называется рассеянием или дисперсией результата измерения . Определим

(1.1.6)

где n - число наблюдений, - значение величины, полученное при i-м наблюдении, - среднее арифметическое значение (результат измерений).

Для получения полного представления о точности и надежности оценки случайного отклонения результата измерения должны быть указаны доверительные границы, доверительный интервал и доверительная вероятность. При известном σ указываются границы доверительного интервала () в виде

(1.1.7)

где () - нижняя граница, () - верхняя граница интервала.

Согласно теории погрешностей, оценка среднего квадратического отклонения результата измерения   в  раз меньше оценки среднего квадратического отклонения результата измерения. Таким образом, при числе измерений n оценка среднего квадратического отклонения результата измерения определится

(1.1.8)

и границы доверительного интервала () определятся в виде

.                                            (1.1.9)

Все рассмотренные выражения справедливы для большого числа однородных измерений, когда имеет место нормальный закон распределения погрешностей. В этом заключается особенность измерения случайных величин. При малом числе измерений (менее 20—30) для оценки доверительного интервала используется распределение Стьюдента, тогда

(1.1.10)

где   , и   - аргумент функции распределения Стьюдента [2].

1.1.4 Структурные схемы средств измерений

При описании сложных измерительных систем, состоящих из нескольких измерительных устройств, или при анализе измерительных устройств, делящихся на ряд элементов со свойствами направленной передачи действа, используют  структурные схемы средств измерений.

Каждая часть преобразования условно представляется как звено структурной схемы.  Каждое звено рассматривается как элементарный преобразователь величины входного сигнала. Взаимосвязь элементов может быть различным: выходные сигналы звеньев разветвляются, суммируются, отнимаются, меняют знак, действуют на входы других звеньев и т.д.

      - Типовые способы соединения звеньев и элементов

1 Последовательное соединение звеньев и элементов

Выходной сигнал каждого звена является входным сигналом последующего звена. Если статистические характеристики всех n звеньев линейны, то уравнение

(1.1.11)

преобразуется в следующий вид

,                                           (1.1.12)

где   - коэффициент передачи.

Если статистические характеристики не линейны, то для измерительной системы с двуми звеньями

.                                                 (1.1.13)

Если  и  являются взаимно обратными функциями, то общая характеристика измерительного устройства будет линейной. Для линеаризации статистических характеристик приборов и преобразователей используют данное свойство.

2 Параллельное соединение звеньев и элементов

Рисунок 1.1.2

При этом выходные сигналы всех звеньев суммируются. Коэффициент передачи

.                                                   (1.1.14)

3 Встечно-параллельное соединение звеньев и элементов

Рисунок 1.1.3

В данном способе соединения выходной сигнал 1-элемента (у) подается на вход 2-элемента, а выходной сигнал 2-элемента () – на вход 1-элемента.

Если выходной сигнал 2-элемента суммируется на входной сигнал (х) 1-элемента, то установится положительная обратная связь, если вычитается – отрицательная обратная связь.

Положительная обратная связь используется для увеличения коэффициента передачи k, но она значительно ухудшает постоянство данного коэффициента. Отрицательная обратная связь используется измерительных преобразователях для улучшения постоянства коэффициента передачи k, но она снижает его значение.

Для 1-преобразующего элемента (рисунок 1.1.3) в отсутствии обратной связи справедливо следующее уравнение:

,                                              (1.1.15)

где  коэффициент передачи 1-элемента.

Если имеет место  отрицательная обратная связь с коэффициентом передачи , то

.                                        (1.1.16)

После некоторых преобразований получаем

,                                          (1.1.17)

где  - коэффициент передачи преобразующего элемента с отрицательной обратной связью.

При достаточно больших значениях коэффициента передачи 1-элемента (1)  , значит свойства системы опеделяются только свойствами отрицательной обратной связи.

Для положительной обратной связи

.                                                      (1.1.18)

1.1.4.2 Виды структурных схем

По принципу построения структурные схемы делятся на два вида: измерительные схемы прямого преобразования; измерительные схемы для выравнивания сигнала.

1 Измерительные схемы прямого преобразования

В этой схеме измеряемая величина поступает на вход первичного преобразователя, или на его чувствительный элемент. В цепи измерения осуществляется преобразование измеряемой величины на сигнал, который переносит какую-либо информацию.

Этот сигнал усиливается с помощью усилителя, и поступает на вход счетного устройства. В простейшем случае цепь состоит из чувствительного элемента и счетного устройства.

Преимущества этих схем: простота, надежность, быстротечность операций и низкая цена.

Недостатки: непригодны для  измерения сигналов малой мощности.

2 Измерительные схемы для выравнивания сигнала

На вход чувствительного элемента ЧЭ первичного преобразователя ПП (рисунок 1.1.4) подается входной сигнал х, и преобразуется на сигнал Рх. Этот сигнал выравнивается с сигналом Рк, выходящим из компенсационного устройства КУ.

Компенсационное устройство КУ преобразовывает выходной сигнал φ на компенсирующий сигнал Рк. Неуравновещанный сигнал ΔР через индикатор несогласованности передается на вход усилителя У. Сигнал из усилителя будет действовать на интегрирующее устройство ИУ. Выходной сигнал φ передается на входы показывающего прибора П и компенсирующего устройства КУ.  Таким образом, выходной сигнал φ определяет значение измеряемой величины х.

Измерительные схемы для выравнивания сигнала обладат высокой точностью, и дают возможность измерения сигналов малой энергии. Недостатком этих схем являются: медленное выполнение операций, дорогая стоимость и  низкая надежность.

1.1.5 Метрологические характеристики средств измерений

Измеряемая величина, поступающая на вход средства измерений, называется входным сигналом (величиной) средства измерений, например, давление, подводимое к манометру; температура среды для термоэлектрического преобразователя, погруженного в эту среду. Сигнал или показания, получаемые на выходе средства измерений, называются выходным сигналом (величиной) средства измерений, например, показание манометра, считываемое по шкале; значение термоЭДС, развиваемой термоэлектрическим преобразователем. Зависимость выходного сигнала средства измерений у от входного сигнала х, представленная в виде таблицы, графика или формулы, называется номинальной статической характеристикой (НСХ) средства измерений (или градуировочной характеристикой). Отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора Δу к изменению входной величины Δх называется чувствительностью средства измерения. Применительно к измерительным преобразователям это отношение называют коэффициентом преобразования (коэффициентом передачи). Чувствительность определяется формулой

S = Δу / Δх .                                                   (1.1.19)

Условия применения средств измерений, при которых влияющие величины находятся в пределах нормальной области значений, называются нормальными условиями. При нормальных условиях определяется основная погрешность средств измерений. Кроме нормальных значений, в стандартах или технических условиях на средства измерений устанавливается рабочая область значений влияющих величин, в пределах которой нормируется дополнительная погрешность этих средств измерений. Дополнительные погрешности средств измерений суммируются с основной.

Для характеристики погрешностей рабочих средств измерений используется такая характеристика как класс точности. Классом точности называется обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами средств измерений, влияющими на точность. В соответствии с ГОСТ класс точности может определять пределы основных допускаемых погрешностей как абсолютных (1.1.3), так относительных (1.1.4) и приведенных (1.1.5).

Cпособы нормирования метрологических характеристик средств измерения позволяют получать наиболее вероятные значения результатов измерений и оценки погрешностей, близкие к действительным значениям.

Предел абсолютной основной погрешности нормируется в виде одной из формул

или     = ± (a+bх),                     (1.1.20)

где a и b - постоянные, не зависящие от х;

х - значение измеряемой величины или число делений, отсчитанное

по шкале.

Первая формула описывает чисто аддитивную погрешность измерения (рисунок 1.1.5, 1), а вторая формула – сумма аддитивной и мультипликативной погрешностей измерения (рисунок 1.1.5, 3).

Рисунок 1.1.5

При нормировании предела основной приведенной погрешности класс точности К задается числом, выбираемым из ряда значений: (1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 6), где n может иметь значения 1; 0; -1; -2 и т.д.

Пределы допускаемой приведенной основной погрешности определяются по формуле

,                                   (1.1.21)

где - нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и .

Нормирующее значение  устанавливается равным большему из пределов измерений (или модулей) для СИ с равномерной шкалой, если нулевое значение выходного сигнала находится на краю диапазона измерений. Класс точности обозначают конткретным числом К, например, 1,5. Обозначение наносится на циферблат, щиток или корпус прибора.

Пределы допускаемой относительной основной погрешности определяются по формуле

,                                     (1.1.22)

если  Класс точности на приборе обозначается в виде  цифры в кружочке, где цифра имеет конкретное значение К. Например,       .

В случае, если абсолютная погрешность задается формулой , то пределы допускаемой относительной основной погрешности определяются по формуле

(1.1.23)

где с, d – положительные числа, выбираемые из ряда значений: (1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 6), где n может иметь значения 1; 0; -1; -2 и т.д.;

- больший (по модулю) из пределов измерений. При использовании формулы (1.1.23) класс точности обозначается в виде «0,02/0,01», где числитель – конкретное значение числа c, знаменатель – числа d.

П р и м е р: Отсчет по равномерной шкале прибора с нулевой отметкой и предельным значением 50 А составил 25 А. Пренебрегая другими видами погрешностей, оценить пределы допускаемой абсолютной погрешности этого отсчета при условии, что класс точности прибора равен: а) 0,02/0,01; б)      ; в) 0,5.

Р е ш е н и е:

а) для прибора с классом точности 0,02/0,01, согласно формуле (1.1.23), при х = 25 А, = 50 А, с=0,02, d=0,01 (учитывая, что относительная погрешность выражается в процентах) получим

б) для прибора класса точности        относительная погрешность будет

отсюда

в) для прибора класса точности 0,5, учитывая, что нормирующее значение  равно пределу измерения 50 А, получаем приведенную погрешность

отсюда

Контрольные вопросы

1 Чем отличаются прямые и косвенные измерения?

2 Чем отличаются аналоговые и цифровые измерительные приборы?

3 Каково назначение эталонов и рабочих средств измерений?

4 В чем состоит отличие приведенной и относительной погрешности измерений?

5 Какие разновидности систематических погрешностей вы знаете?

6 Что характеризует функция распределения случайных погрешностей?

7 В каких случаях используется распределение Стьюдента?

8 Поясните понятия доверительной вероятности и доверительного интервала?

9 Перечислите основные метрологические характеристики средств измерений.

10 Какие виды погрешностей определяют классы точности и как они обозначаются на шкалах измерительных приборов?

1.2 Измерение температуры

Основные сведения о температуре и температурных шкалах. Классификация методов измерения температуры. Термометры расширения. Термоэлектрический метод измерения температуры. Термоэлектродные материалы. Прямой метод измерения термо-эдс. Компенсационный метод измерения термо-эдс. Лабораторный и автоматический потенциометры.

1.2.1 Основные сведения о температуре и температурных шкалах

Температура - величина, которая характеризует степень нагрева тела. Зависимость между средней кинетической энергией поступательно движущихся молекул и температурой идеального газа определяется выражением

Е=(3/2) kТ                                      (1.2.1)

где  k = 1,380∙10 ‾23 Дж/К - постоянная Больцмана,

Т - абсолютная температура тела, К.

Если тела имеют разную температуру, то при их контакте происходит выравнивание энергий: тело, имеющее более высокую температуру, а значит, большую среднюю кинетическую энергию молекул, передает свою теплоту (энергию) телу, имеющему меньшую температуру, а значит, и меньшую среднюю кинетическую энергию молекул. Таким образом, температура является параметром, характеризующим как качественную, так и количественную сторону процессов теплообмена, теплопереноса.

Непосредственное измерение температуры невозможно. В принципе все явления, происходящие под воздействием тепла (например, расширение веществ, изменение электрического сопротивления, излучение нагретых тел), можно использовать для измерения температуры. Однако количественная оценка возможна лишь при соотнесении показаний термометра с некоторой эталонной температурой, например, с температурой тройной точки воды.

Впервые прибор для измерения температуры был предложен в 1598г. Галилеем. Затем М. В. Ломоносовым, Фаренгейтом были разработаны термометры, появились шкалы Реомюра и Цельсия. Все эти температурные шкалы строились следующим образом. Выбирались две опорные (или реперные) точки. Как правило, для этого брались точки фазового равновесия чистых веществ. Изменение термометрического свойства в интервале между реперными точками аппроксимировались линейной зависимостью от температуры

T = T0 + kC                                           (1.2.2)

где Т0 — значение температуры в одной из реперных точек;

С — значение термометрического свойства при температуре Т;

k -коэффициент пропорциональности, определенный по значениям термометрических свойств и температур в реперных точках.

Для унификации результатов измерений различными средствами, основанными на различных методах, применяется международная температурная шкала. По мере развития техники температурных измерений использовались различные температурные шкалы:  МТШ-27,  МПТШ-68, МТШ-90 (цифры указывают год международного принятия шкалы).

Идеальная температурная шкала — это термодинамическая температурная шкала, основанная на втором законе термодинамики. Единицей термодинамической температуры Т является Кельвин К – это 1/273,16 часть температуры тройной точки воды. Широко применяется практика выражения температуры в виде ее значения относительно точки плавления льда (273,15 К). Выраженная таким образом температура известна как температура Цельсия (символ t ) и определяется как t = Т - 273,15.

Единицей температуры Цельсия является градус Цельсия (символ °С), размер которого равен Кельвину (это означает, что температурный интервал 1°С = 1 К). В Международной температурной шкале 1990г. (МТШ-90) используются как температура Кельвина, так и температура Цельсия.

Для измерения аддитивных величин (например, длины, массы) можно опираться на воспроизведение размеров их единиц. Так как температура не подчиняется закону аддитивности, то воспроизведение одной эталонной точки (тройной точки воды) не позволит точно определить другие температурные точки. Поэтому необходимо точное воспроизведение нескольких температурных точек (они называются реперными), которым присвоено определенное значение температур, совокупность их образует температурную шкалу. Между реперными точками шкала воспроизводится с помощью эталонных средств, в которых температура определяется через какую-либо аддитивную величину, связанную с температурой функциональной зависимостью заданного вида. Коэффициенты этой зависимости находятся по температурам реперных точек.

Международная температурная шкала МТШ-90 охватывает диапазон от 0,65 К до наивысшей температуры, доступной измерению в соответствии с законом излучения Планка для монохроматического излучения. Она разбита на ряд поддиапазонов, содержащих реперные точки, внутри которых используются определенные типы термометров. До принятия МТШ-90 использовалась Международная практическая температурная шкала 1968 г. (МПТШ-68), которая обеспечивала измерение температур в интервале  от 13,81 К до 6300 К и явилась основой для принятия МТШ-90.

1.2.2 Средства измерения температуры

Средства измерения температуры производят значительное количество отечественных и зарубежных фирм. В настоящее время используются различные методы измерения температуры, которые можно разделить на две группы: контактные и бесконтактные.

Таблица 1.2.1 - Средства измерения температуры

| Тип средства измерения | Разновидность средства измерения или первичного преобразователя | Предел длительного применения, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | нижний | верхний |
| Термометры расширения | Жидкостные стеклянные Манометрические Биметаллические | -100 -200 -70 | 600 600 600 |
| Термометры сопротивления | Металлические (проводниковые) термопреобразователи сопротивления Полупроводниковые термопреобразователи сопротивления | -260 -100 | 1100 300 |
| Термоэлектрические термометры | Термоэлектрические термопреобразователи (при длительном применении) | -200 | 2200 |
| Кварцевые термометры | Терморезонансные преобразователи | 0 | 200 |
| Пирометры | Монохроматические полного и частичного излучения Спектрального отношения | 800 30 -35 | 4000 2500 2800 |

В контактных методах требуется непосредственный контакт первичного преобразователя с контролируемым объектом или средой. К ним относятся термометры расширения (стеклянные, манометрические и биметаллические), термометры сопротивления, термоэлектрические термометры, кварцевые преобразователи температуры в частоту.

Бесконтактные методы позволяют измерять температуру на расстоянии от контролируемого объекта или среды. Этот метод используется в пирометрах.

В таблице 1.2.1 приведены наиболее распространенные средства измерения температуры и примерные пределы их применения.

Все средства измерения, предназначенные для измерения температуры контактным методом, называются термометрами, а для измерения температуры бесконтактным методом - пирометрами. В состав термометра, как правило, входят термопреобразователь, линия связи и измерительный прибор. В состав пирометра часто входит пирометрический преобразователь.

По указателю  государственных стандартов, принятых в Республике Казахстан, можно найти действующие стандарты  с описанием приборов для измерения температуры (17.200.20 Приборы для измерения температуры).

СТ РК 2.25.-2001 Государственная система обеспечения единства измерений РК. Государственный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений температуры.

Контрольные вопросы

1 Как воспроизводится Международная температурная шкала?

2 Какие единицы измерения температуры вы знаете?

3 Какие методы измерения температуры вы знаете?

4 Какие контактные средства измерения температуры вы знаете и в какой области температур они используются?

5 Какие бесконтактные средства измерения температуры вы знаете и в какой области температур они используются?

6 По какому стандарту производятся измерения температуры и поверка средств измерений температуры в Казахстане?

1.2.3 Термометры расширения

1.2.3.1. Жидкостные стеклянные термометры

Принцип действия стеклянных жидкостных термометров основан на тепловом расширении жидкостей. При изменении температуры изменяется объем термометрической жидкости, при этом изменяется положение уровня жидкости в капилляре, по которому отсчитывается значение температуры. Жидкостные термометры изготавливаются из различных марок стекла резервуаров и наполняются различными термометрическими жидкостями или ртутью. Большим преимуществом последней является то, что она не смачивает стекло и легко может быть получена химически чистой. Цена деления стеклянных термометров находится в пределах (0,01...10) °С и определяется назначением термометра и видом применяемой термометрической жидкости. Основная масса выпускаемых термометров по своей конструкции делится на две группы:

- термометры с вложенной шкалой,
у которых шкальная пластина вставлена
внутрь  оболочки  и  жестко  скреплена
с капилляром (рис.1.2.1, а);

- термометры палочного типа, у кото-
рых шкала нанесена непосредственно на
внешнюю    поверхность    толстостенного
капилляра (рис. 1.2.1, б).

По  способу  применения  термометры

рассчитаны либо на частичное погружение

в контролируемую среду (неполное

погружение), либо на погружение до

считываемой температуры (полное погружение).

Рисунок 1.2.1.Лабораторные ртутные термометры:

а — с вложенной шкалой; 1 — стеклянный резервуар; 2 —капилляр; 3 — шкальная пластина; 4 — стеклянная оболочка;

б — палочный; 1 — резервуар; 2 — толстостенный капилляр; 3 — шкала на наружной поверхности капилляра

Точные термометры полного погружения снабжаются графиком поправок, которые следует алгебраически суммировать с показаниями термометра. Если термометр полного погружения погружен неполностью, то необходимо вводить поправку на выступающий столбик термометрической жидкости (с учетом знака):

,	                                     (1.2.3)

где  — длина выступающего столбика в градусах шкалы термометра;

t — температура контролируемой среды, отсчитанная по термометру;

— средняя температура выступающего столбика, определяемая вспомогательным термометром;

k — коэффициент, индивидуальный для каждой термометрической жидкости и сорта используемого стекла.

По назначению жидкостные термометры подразделяются на лабораторные, технические (производственные) и рабочие эталоны (образцовые). Лабораторные используются при научных исследованиях и градуируются при полном погружении. Их нижний предел измерения лежит внутри диапазона

от -30 до 300 °С, верхний — внутри диапазона от 20 до 600 °С. Цена деления

находится в пределах от 0,1 до 2 °С. Предельная

погрешность зависит от цены деления и диапазона

измерения и находится в пределах от 0,3 до 4°С(она может

превышать цену деления). Технические термометры

градуируются при погружении только суженной хвостовой

части, которая может быть прямой и угловой (под углом 90

или 120 °, Рисунок 1.2.2). Они могут иметь специальное

назначение (медицинские, метеорологические и т.д.) или

особые технические характеристики (вибростойкие,

электроконтактные). Допускаемая погрешность технических

термометров зависит от цены деления и измеряемой

температуры и может значительно   превышать цену

деления.

Рисунок 1.2.2. Технические стеклянные термометры:

а — прямой; б — угловой

Образцовые термометры (для точных измерений типа ТР) имеют небольшой диапазон измерения, но независимо от пределов измерения имеют отметку 0 "С. При работе термометр погружается в контролируемую среду на всю длину контролируемого столбика [2].

1.2.3.2. Термометры манометрические и биметаллические

Принцип действия манометрических термометров основан на изменении давления газа, жидкости или насыщенного пара в замкнутом объеме в зависимости от температуры. Эти термометры широко применяются во взрывоопасных производствах и выпускаются такими фирмами как «Орлекс» (г. Орел), ОАО «МаноТомь» (г. Томск), Wika, Jumo (Germany) и др. Конструктивно термометр состоит из термобаллона 1, погружаемого в контролируемую среду, манометра 3 для измерения давления и соединяющего их капилляра 2 (рисунок 1.2.3). Такие термометры используются для измерения температур от -200 до 600°С и выпускаются следующих разновидностей.

1. Газовые манометрические термометры применяются для измерения температур в интервале от -200 до 600°С. Нижний предел измерения выбирается из интервала от -200 до 200°С, верхний — из интервала от 50 до 600°С, диапазон измерения находится в интервале от 100 до 700°С. В качестве наполнителя используется гелий (при низких температурах), азот (при средних температурах) или аргон (при высоких температурах).

Зависимость давления газа от температуры при постоянном объеме описывается линейным уравнением

,	                                    (1.2.4)

где , и р0 — давление газа при температурах t и 0 °С;

— температурный коэффициент расширения газа  = 0,00366 К-1.

Уравнение шкалы газового манометрического термометра будет также линейным:

(1.2.5)

где pt и  рн — давление газа

при температурах, соответствующих

началу шкалы термометра  tн  и

Рисунок 1.2.3. Схема   манометрического

термометра;

1 — термобаллон;

2 — капилляр;

3 — манометр

измеряемой температуре t.

Реальное   уравнение шкалы несколько

отличается от линейного (1.2.5), однако это

отклонение  незначительно и можно считать, что

шкалы газовых манометрических термометров

являются равномерными.

Изменение температуры окружающего воздуха влияет на расширение рабочего вещества в капилляре и манометрической пружине, что вызывает изменение давления в термосистеме и соответствующее изменение показаний термометра. Для уменьшения этого влияния уменьшают отношение внутреннего объема пружины и капилляра к объему термобаллона, для чего увеличивают длину термобаллона и его диаметр.

Класс точности газовых термометров 1 или 1,5. Они могут выпускаться показывающими или самопишущими, могут снабжаться дополнительными устройствами.

2. Конденсационные манометрические термометры используются для измерения температур в интервале от -25 до 300°С. Нижний предел измерения выбирается из интервала от —25 до 100°С,  верхний — из интервала от 35 до 300ºС, диапазон измерения колеблется в пределах от 50 до 150ºС. Термобаллон термометра примерно на 3/4 заполнен жидкостью с низкой температурой кипения, а остальная часть заполнена насыщенным паром этой жидкости. Капилляр и манометрическая пружина также заполнены жидкостью. Количество жидкости в термобаллоне должно быть таким, чтобы при максимальной температуре не вся жидкость переходила в пар. В качестве термометрических жидкостей используется фреон-22 (при низких температурах), метил хлористый, этил хлористый, ацетон, толуол, спирт (в порядке возрастания пределов измерения). Давление в термосистеме конденсационного манометрического термометра будет равно давлению насыщенного пара рабочей жидкости, определяемого, в свою очередь, температурой, при которой находится рабочая жидкость, т.е. температурой измеряемой среды с помешенным в нее термобаллоном. Эта зависимость давления насыщения пара от температуры имеет нелинейный вид, она однозначна, когда измеряемая температура не превышает критическую.

В связи с тем, что давление в термосистеме зависит только от измеряемой температуры, на показания термометра не будет оказывать влияние температура окружающей среды. Имеет место гидростатическая погрешность, вызываемая разностью высот расположения термобаллона и измерительного прибора. Для уменьшения этой погрешности длина капилляра не должна превышать 25м. Барометрическая погрешность у конденсационных манометрических термометров может иметь место на начальном участке шкалы, когда давление в термосистеме невелико. В остальных случаях влияние барометрического давления будет пренебрежимо мало.

Конденсационные термометры выпускаются показывающими, дополнительно они могут оснащаться электроконтактными устройствами. Класс термометров 1 или 1,5.

3. Жидкостные манометрические термометры находят небольшое распространение. Они используются для измерения температур в интервале от -50 до 300°С. Нижний предел измерения выбирается из интервала от -50 до 100°С, верхний — из интервала от 50 до 300°С, диапазон измерения колеблется в пределах от 50 до 300°С. В качестве термометрических жидкостей используется жидкость ПМС-5 при низких температурах, при высоких — жидкость ПМС-10. Рабочее вещество жидкостных манометрических термометров практически несжимаемо. Поэтому изменение объема рабочей жидкости в термобаллоне при изменении температуры соответственно диапазону измерения вызовет такое увеличение давления в термосистеме, при котором манометрическая пружина изменит свой внутренний объем соответственно изменению объема жидкости. При этом давление зависит от жесткости пружины и для различных манометрических пружин может быть различным.

В жидкостных манометрических термометрах погрешность, вызванная изменением барометрического давления, как правило, отсутствует, так как давление в системе значительно. Погрешность, вызываемая изменением температуры окружающей среды, имеет место и в жидкостных манометрических термометрах. Для ее уменьшения применяют различные способы температурной компенсации.

В жидкостных манометрических термометрах может иметь место гидростатическая погрешность, возникающая при различных уровнях расположения термобаллона и измерительного прибора. Для снижения возможных гидростатических погрешностей длину капилляра уменьшают до 10 м. Жидкостные термометры выпускаются показывающими класса 1 или 1,5. Манометрические термометры могут работать в условиях вибрации, а также во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Источники погрешностей термометров: изменение барометрического давления и температуры окружающей среды, характер взаимного расположения термобаллона и манометра.

Биметаллические термометры

Принцип их действия основан на том, что полоска из двух свальцованных друг с другом пластин из металлов с различными коэффициентами расширения (биметалл), искривляется при изменении температуры.

Искривление находится в приблизительной пропорции с температурой. Биметаллическая пластина легла в основу двух различных измерительных элементов:

- винтовая пружина,

- спиральная пружина.

В результате механической деформации биметаллических пластин при изменении

температуры в указанных элементах возникает

вращательное   движение.                                                  Рисунок 1.2.4.

Если   внешний конец биметаллической            Схема биметаллического

измерительной системы жестко закреплен,             термометра с винтовой

то другой конец без промежуточного                        пружиной

элемента проворачивает вал указательной

стрелки. Диапазоны показаний  лежат между -70 и 600 °С при измерениях с классом точности 1 или 2,5. Условное изображение биметаллического термометра с винтовой пружиной    приведено на рисунке 1.2.4 [3].

Контрольные вопросы

1 Какие термометрические вещества используются для заполнения стеклянных термометров?

2 Чем отличаются методики измерения температуры стеклянными термометрами лабораторными и техническими?

3 Как вводится поправка на выступающий столбик?

4 Какие типы манометрических термометров вы знаете?

5 Как влияют температура и давление окружающей среды на показания манометрических термометров?

6 Каков принцип действия биметаллических термометров?

7 В каких интервалах лежат диапазоны показаний биметаллических термометров?

1.2.4 Термоэлектрический метод измерения температуры и термоэлектродные материалы

Термоэлектрический метод измерения температуры основан на зависимости термоэлектродвижущей силы (термо-эдс), развиваемой термопарой от температуры ее рабочего конца. Термо-эдс возникает в цепи, составленной из двух разнородных проводников (электродов) А и В  (смотри рисунок 1.2.5 а), если значения температуры мест соединения t и t0 не равны (при равенстве температур термо-эдс равна нулю).

Возникающая в цепи термопары ЭДС является результатом действия эффектов Зеебека и Томпсона. Первый связан с появлением ЭДС в спае

Рисунок  1.2.5 а - соединение двух проводников, б - включение третьего проводника, в, г - варианты включения измерительного прибора ИП

двух разнородных проводников, причем величина ЭДС зависит от температуры спая, Эффект Томпсона связан с возникновением ЭДС в однородном проводнике при наличии разности температур на его концах.

Развиваемая термо-эдс зависит от значения обеих температур t°С и t0°С, причем она увеличивается с ростом разности (t – t0). В силу этого термо-эдс термопары условно обозначается символом Е (t,t0). Очевидно, что температуру можно измерить с помощью термопары, если выполнить следующие условия:

– рабочий конец термопары поместить в измеряемую среду (t°С), а температуру другого спая (свободных концов t0°С) стабилизировать;

– измерить термо-ЭДС, развиваемую термопарой;

– иметь градуировочную характеристику Е(t,t0) термопары - зависимость термо-эдс от температуры рабочего конца t°С при определенном значении t0.

Действующая в контуре результирующая термо-ЭДС  ЕАВ (t, t0)  равна алгебраической сумме еАВ ( t ) и еВА ( t0 ), взятых при обходе контура против часовой стрелки  (смотри рисунок 1.2.5 а)

ЕАВ (t, t0) = еАВ ( t ) + еВА ( t0 ),                                     (1.2.6)

но если учесть что еВА ( t0 ) = – еАВ ( t0 ), то получим

ЕАВ (t, t0) = еАВ ( t ) – еАВ ( t0 ).                                (1.2.7)

Следовательно, вырабатываемая термометром  термо-эдс  равна разности двух действующих навстречу суммарных термо-эдс, появляющихся на концах термоэлектродов.

Включение в цепь термопары третьего проводника из любого материала «С» не вызывает искажения термо-эдс, если температуры мест присоединения этого проводника одинаковы. Поэтому термо-эдс, развиваемые в схемах (рисунок 1.2.5,б, в, г), будут одинаковыми, если только будут равны между собой температуры t' и t", т.е. при соблюдении условия t' = t". На основании изложенного можно представить два способа включения измерительного прибора (ИП) в цепь термопары: в разрыв свободных концов (рисунок 1.2.5, в) или в разрыв электрода (рисунок 1.2.5, г).

Рассмотрим включение измерительного прибора (ИП) соединительным проводником С в разрыв свободных концов (рисунок 1.2.5, в). Действующая в контуре результирующая термо-ЭДС, согласно (1.2.6), равна

ЕАВ (t, t0) = еАВ ( t ) + еВС ( t0 ) + еСА ( t0 ).                          (1.2.8)

Если принять, что температуры мест присоединения одинаковы и равны t0  ,то в замкнутой цепи результирующая термо-эдс будет равна нулю, т.е.

ЕАВ ( t0 ) = еАВ ( t0 ) + еВС ( t0 ) + еСА ( t0 ) = 0                        (1.2.9)

откуда следует, что

еВС ( t0 ) + еСА ( t0 ) =  – еАВ ( t0 ).                                   (1.2.10)

Подставим (1.2.10)  в (1.2.9) и получим выражение  (1.2.7).

Рассмотрим  включение измерительного прибора (ИП) проводником С в разрыв электрода (рисунок 1.2.5, г). Если температуры мест присоединения одинаковы и равны t' = t" = t1  то результирующая термо-эдс будет равна

ЕАВ (t, t0 ) = еАВ ( t ) + еВС ( t1 ) + еСВ ( t1 ) + еВА( t0 )                            (1.2.11)

где      еВС ( t1 ) =  –  еСВ ( t1 ) и  еВА ( t0 ) =  –  еАВ ( t0 )                            (1.2.12)

Подставим (1.2.12)  в (1.2.11) и получим выражение  (1.2.7).

Таким образом, включение в контур термометра третьего разнородного проводника С не влияет на развиваемую им термо-эдс, если места присоединения проводника имеют одинаковую температуру.

Измерение температуры возможно лишь при постоянной и известной температуре свободного конца t0. В этом случае уравнение (1.2.7) принимает вид Е (t, t0 ) = f(t). Зависимость развиваемой термопреобразователем термо-эдс от температуры рабочего конца при нулевой температуре свободных концов t0=0°С (т.е. Е(t,0)=f(t)) называется номинальной статической характеристикой преобразования (НСХ). Она задается в виде таблиц (градуировочных) или формул и обозначается условным символом в русском и международном обозначении. Если температура свободных концов термометра при измерении температуры равна 0°С, то измеряемая температура определяется сразу из градуировочной характеристики (смотри рисунок 1.2.6), устанавливающей зависимость термо-эдс от температуры рабочего спая.

Чтобы ввести поправку на температуру свободных  концов t0, если t0 ≠ 0, необходимо к термо-эдс, развиваемой термоэлектрическим термометром

Е (t, t0 ), прибавить Е(t0, 0), чтобы получить значение термо-эдс Е (t, 0 ):

Е (t, t0 ) + Е(t0,0) =  Е (t, 0 ).                                         (1.2.13)

Такую термо-эдс Е(t,0) развивает термоэлектрический термометр при температуре рабочего спая t и температуре свободных концов 0°С, т. е. при

условиях градуировки.

Если в процессе измерения температура

свободных концов примет какое-то новое

значение t′0, то термо-эдс, развиваемая

термометром, будет Е (t, t′0 ) (рисунок

1.2.6) и величина поправки на

температуру свободных концов будет

Е(t′0,0), а термо-эдс, соответствующая

условиям градуировки,

Е (t, t′0  ) + Е(t′0,0) = Е (t, 0 )           (1.2.14)

Рисунок 1.2.6 - Введение поправки

на температуру свободных концов

термоэлектрического термометра

Два любых разнородных проводника могут образовать термопару, но не любая термопара может использоваться для практических температурных измерений. К материалам для термопар (термоэлектродным материалам) предъявляется ряд требований: жаростойкость, жаропрочность, химическая стойкость, воспроизводимость, стабильность, однозначность и линейность градуировочной характеристики, и ряд других.

Термопара – это соединение двух разнородных проводников - электродов. Для практического использования термопары ее электроды должны быть изолированы и помещены в защитную арматуру. Такая конструкция называется термоэлектрическим преобразователем. По определению «термоэлектрический преобразователь» (ТЭП) - это термопреобразователь, действие которого основано на зависимости термоэлектродвижущей силы термопары от температуры. Термопара является основным элементом средств измерения температуры – термоэлектрических преобразователей (ТЭП). В таблице 1.2.2 приведены пределы длительного (кратковременного) применения для различных ТЭП, имеющих следующие обозначения:

Таблица 1.2.2 - Стандартные термоэлектрические преобразователи

| Подгруппа ТЭП | Условное обозначение НСХ | Диапазон длительного (кратковременного) применения, °С | Коэффициент преобразования мВ/°С ·10 ‾3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТВР | ВР(А)-1 (А-1) ВР(А)-2 (А-2) ВР(А)-3 (А-3) | 0...2200 (2500) 0...1800 (2500) 0... 1800 (2500) | 12,1. ..9,2 11,8. ..11,4 11,9. ..11,3 |
| ТПР | ПР(В) | 300. ..1600 (1800) | 3,1. -.5,9 |
| ТПП | ПП(S) ПП(R) | 0...1300 (1600) 0...1300 (1600) | 5,5. ..12,1 5,4. ..14,1 |
| ТХА | ХА(К) | -200. ..1000 (1300) | 16,1. ..39,0 |
| ТХК | ХК (L) ХК(Е) | -200... 600 (800) -200... 700 (900) | 28,5. ..87,8 26,3. ..79,8 |
| ТНН | НН(N) | -270. ..1300 (1300) | 0,9. ..36,2 |
| ТМК | МК(T) | -200... 700 (900) | 16,4. ..61,7 |
| ТЖК | ЖК(J) | -200... 700 (900) | 23,1. ..62,0 |

ТВР(А)       — вольфрамрений-вольфрамрениевые;

ТПР(В)       — платинородий-платинородиевые

ТПП(S, R)  — платинородий платиновые;

ТХА(К)      — хромель-алюмелевые;

ТХК(L)      — хромель-копелевые;

ТХК(Е)      — хромель-константановые;

ТHH (N)     — никросил-нисиловые;

ТМК(T)      — медь-константановые;

ТЖК(J)       — железо-константановые.

В обозначениях преобразователей первым указывается положительный

электрод (например, у преобразователя ТХК положительный электрод хромелевый, отрицательный - копелевый). Состав термоэлектродов сильно влияет на значение развиваемой ими термо-эдс. Для оценки значения термо-эдс различных термометров обычно пользуются опытными значениями термо-эдс  металлов и сплавов в паре с чистой платиной. В таблице 1.2.3 даны значения термо-эдс различных термоэлектродов в паре с платиной при t=100°C, =0°C, а также указана допускаемая конечная температура применения этих материалов. (знак + или – перед термо-эдс означает, что данный термоэлектрод в паре с платиной является положительным или отрицательным [1].

Таблица 1.2.3 Характеристики различных материалов в паре с платиной

| Термоэлектрод | Состав | Термо-эдс,мВ, при t=100°C, =0°C | Предельная допускаемая температура,°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Хромель | 90%Ni, 10%Cr | 2,95 | 1250 |
| Алюмель | 95%Ni, 5%(Al,Si,Mn) | -1,2 | 1250 |
| Нихром | 90% Ni, 20% Cr | 2,0 | 1100 |
| Копель | 56%Cu, 44%Ni | -4.0 | 800 |
| Манганин | 84%Cu, 13%Mn, 2%Ni, 1%Fe | 0.8 | 800 |
| Константан | 60%Cu, 40%Ni | -3,4 | 800 |
| Платинородий | 90%Pt, 10%Rh | 0.64 | 1600 |

1.2.5  Прямой метод измерения термоЭДС. Компенсационный метод измерения термоЭДС

1.2.5.1 Пирометрические милливольтметры

В настоящее время для измерения термоЭДС термоэлектрических термометров наибольшее распространение получили пирометрические милливольтметры, потенциометры лабораторные и автоматические, а также нормирующие преобразователи.

Пирометрические милливольтметры - приборы магнитоэлектрической системы получили широкое применение для измерения температур в комплекте с термоэлектрическими термометрами.

Принцип действия милливольтметра основан на взаимодействии тока, проходящего через подвижную рамку прибора, с магнитным полем постоянного магнита. Направление силы, действующей на проводник в магнитном поле, определяется правилом левой руки, а ее значение

(1.2.15)

где  - длина проводника, м;

В - магнитная индукция, Т;

I - сила тока в проводнике, А.

Полюсные наконечники постоянного магнита делаются концентричными с сердечником, расположенным внутри рамки (рисунок 1.2.7), состоящей из n витков размером ().  Рамка, вращаясь в зазоре между наконечниками и сердечником, всегда располагается параллельно магнитным силовым линиям, так что вращающий момент определяется уравнением

(1.2.16)

Для того чтобы угол поворота рамки был пропорционален силе проходящего по ней тока, необходимо приложить к рамке противодействующий момент, пропорциональный углу поворота рамки. Такой момент создается спиральными пружинами (или подвеской), соединенными с осью рамки:

,                                               (1.2.17)

где С - удельный противодействующий момент,

φ - угол поворота рамки.

При прохождении тока рамка с прикрепленной к ней стрелкой начнет поворачиваться до тех пор, пока не будет выполнено условие

(1.2.18)

или                                        ,                                                      (1.2.19)

откуда

.                                               (1.2.15)

Коэффициент S представляет собой чувствительность прибора.

Основными частями милливольтметра являются постоянный магнит с полюсными наконечниками, сердечник из магнитомягкой стали, рамка из большого числа витков (как правило, медной проволоки), скрепленных лаком (смотри рисунок 1.2.7). Рамка жестко скреплена со стрелкой и образует подвижную систему милливольтметра, которая может поворачиваться вокруг своей оси. Подвод тока к рамке осуществляется через спиральные пружинки, которые одним концом соединены с рамкой, а другим - с неподвижными контактами. Последовательно с рамкой включен добавочный резистор, выполненный из манганина (смотри  рисунок 1.2.8).

Рисунок 1.2.7                                                    Рисунок 1.2.8

Изменение температуры воздуха, окружающего прибор, изменяет сопротивление рамки. При постоянной термо-эдс термометра это приводит к изменению тока, протекающего через прибор, соответствующему изменению его показаний. Температурный коэффициент манганина на два порядка меньше температурного коэффициента меди и составляет около 2·10 ‾5   1/°С.

Оценим температурный коэффициент милливольтметра, состоящего из рамки, выполненной из медной проволоки, и добавочного манганинового резистора (), сопротивление которого равно сопротивлению рамки, т. е.

,             .                                   (1.2.20)

Изменение сопротивления прибора при изменении температуры на Δt составляет

,          (1.2.21)

так как », получим

.                                                 (1.2.22)

Температурный коэффициент милливольтметра

.                              (1.2.23)

В нашем случае

и .

Как правило , поэтому

,

т.е температурный коэффициент милливольтметров примерно  в (4÷5) раз меньше температурного коэффициента меди и составляет 0,08÷0,1%  на 1°С.

1.2.5.2 Измерение термо-эдс милливольтметром

Термо-эдс термометра однозначно зависит от температуры рабочего спая, если температура свободных концов постоянна.

Рассмотрим возможные причины, вызывающие погрешности при измерении термо-эдс милливольтметром. Показания милливольтметра определяются формулой

,                                     (1.2.24)

где Е (t, t0 ) - термо-эдс термометра при температурах рабочего конца t и свободного конца t0;

Rмв - сопротивление милливольтметра;

Rт -сопротивление термометра;

- сопротивление соединительных и удлиняющих проводов;

- сопротивление подгоночной катушки.

На рисунке 1.2.8 представлена схема подключения термоэлектрического термометра к милливольтметру. На схеме термоэлектрический термометр 1 подключается к милливольтметру 2 удлиняющими термоэлектродными 3 и соединительными 4 проводами. Для подгонки сопротивления внешней цепи до градуировочного значения применяется подгоночная катушка. Изменение показаний милливольтметра может возникнуть в результате изменения сопротивления внешней цепи и милливольтметра ().

Чтобы уменьшить влияние изменения сопротивления внешней цепи на показания милливольтметра, необходимо уменьшить сопротивления термометра, соединительных и удлиняющих проводов, чтобы их доля в общем сопротивлении всей цепи термоэлектрический термометр-милливольтметр была незначительной. Для этого термоэлектроды термометра изготавливаются в большинстве случаев из проволоки диаметром 2-3 мм, а удлиняющие и соединительные провода применяют сечением 2-2,5 мм. В этом случае сопротивление внешней цепи не превышает, как правило, 3 - 5 Ом.

Для однозначной зависимости показаний милливольтметра от термо-ЭДС сопротивление всей цепи термометр - милливольтметр должно быть постоянным и равным градуировочному значению. Для обеспечения этого постоянства милливольтметр находится в помещении с меньшими колебаниями температуры, чем у соединительных и удлиняющих проводов, а его сопротивление делается в сотни раз больше, чем сопротивление внешней цепи.

Внутреннее сопротивление милливольтметра может изменяться от температуры окружающего воздуха. Но температурный коэффициент милливольтметра уменьшен за счет добавочного манганинового сопротивления [формула (1.2.23)]. Таким образом, изменение сопротивления цепи термометр -милливольтметр, вызываемое изменением температуры окружающей среды, существенно уменьшено, а вместе с ним и уменьшены температурные погрешности измерительной системы термометр-милливольтметр.

В измерительной цепи термоэлектрический термометр — милливольтметр может возникнуть большая погрешность вследствие несоответствия температуры свободных концов термоэлектрического термометра градуиро-вочному значению. Градуировочные характеристики (таблицы) термоэлектрических термометров составлены для температуры свободных концов 0°С. Если температура свободных концов термометра не равна 0°С, то необходимо вводить поправку на изменение термо-ЭДС относительно градуировочного значения [формула (1.2.13)].

В этом случае часто применяют устройство для автоматического введения поправки на температуру свободных концов. Это устройство (рисунок 1.2.9) представляет собой мостовую схему, питаемую постоянным током. Три плеча моста  выполнены из манганина, а четвертое - из меди, которое изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры. При температуре 0°С мост находится в равновесии.

Если температура моста будет отличаться от 0°С, то между вершинами а и b возникнет разность потенциалов - . При этом должно выполняться условие .

Резистор  может быть использован как для корректировки сигнала  так и при необходимости его существенного изменения, например, при переходе от одной градуировки термометра к другой.

Таким образом, разность потенциалов  изменяется в зависимости от температуры так же, как и термо-эдс термометра.

Напряжение  равно значению поправки на температуру свободных концов Е(t0,0). Свободные концы

Рисунок 1.2.9                                 термоэлектрического термометра

располагаются на зажимах этого                                            устройства, т.е. температура свободных концов термометра и температура устройства равны t0 для того, чтобы  соответствовало именно той поправке, которую надо вводить для данной температуры свободных концов. Устройство для автоматического введения поправки включается последовательно с термоэлектрическим термометром так, чтобы поправка  суммировалась с термо-эдс термоэлектрического термометра. Таким образом, на входе в измерительный прибор сигнал равен Е (t, 0) [2].

1.2.5.3  Компенсационный метод измерения термо-эдс

Компенсационный метод измерения основан на уравновешивании измеряемой ЭДС падением напряжения, значение которого может быть определено. На рисунке 1.2.10 изображен простейший вариант компенсационного метода измерения термо-эдс. Источник термо-эдс Ет подключен к делителю напряжения , питаемому от источника питания Е таким образом, что падение напряжения на делителе   включено навстречу Ет. Перемещая движок делителя, можно найти положение, когда  =. В этом случае термо-эдс Ет будет уравновешена падением напряжения, ток в цепи источника термо-эдс (например, термоэлектрического термометра) будет отсутствовать и высокочувствительный нуль-гальванометр НГ покажет нуль. Чтобы определить значение термо-эдс Ет, надо определить падение напряжения: . Значение тока I, протекающего в рабочем контуре, может быть определено по показаниям миллиамперметра. На этом примере видно главное преимущество компенсационного метода измерения термо-эдс, заключающееся в том, что результаты измерения не зависят от сопротивления цепи термоэлектрического термометра.

При измерении термо-эдс милливольтметром сопротивление цепи определяло результаты измерения. Поэтому компенсационный метод измерения принципиально лучше, чем измерение термо-эдс милливольтметром. Однако точность измерения в этом случае не будет существенно выше, чем при измерении милливольтметром, так как классы точности миллиамперметра, которым измеряют ток I в рабочем контуре, и милливольтметра практически одинаковы. Для более эффективного использования преимущества компенсационного метода измерения термо-эдс надо повысить точность определения рабочего тока. Эта задача решается в схеме потенциометра с постоянной силой рабочего тока (смотри  рисунок 1.2.11) [2].

1.2.5.4  Лабораторные и автоматические потенциометры

На рисунке 1.2.11 изображена упрощенная схема лабораторного потенциометра с постоянной силой рабочего тока. Ее рассмотрение позволяет разобрать основные черты компенсационного метода измерения термо-эдс, которые характерны и для автоматических потенциометров. Схема рассматриваемого прибора содержит три контура: А - рабочего тока I, В- нормального элемента НЭ; С - измеряемого сигнала Е (t, t0 ). В контур рабочего тока входят источник питания ИП, реостат регулировки тока , контрольное сопротивлениеи реохорд . Высокочувствительный гальванометр НП, выполняющий функции нуль-прибора, подключается в положении К переключателя П к цепи нормального элемента, а в положении И - к цепи измеряемого сигнала.

Одним из основных факторов, определяющих высокую точность измерения напряжения, является обеспечение постоянства рабочего тока строго определенного значения. Для контроля за значением рабочего тока используется электрохимический нормальный элемент, который является источником высокостабильной ЭДС, составляющей 1,086 В. Нормальные элементы даже кратковременно нельзя нагружать током более 1 мкА.

Для установки рабочего тока выполняется операция контроля, при которой замыкается цепь нормального элемента. Ток через нуль-прибор будет отсутствовать , если . При выполнении этого условия рабочий ток составит . Если при операции контроля рабочего тока нуль-прибор показывает наличие тока (), то установка требуемого значения рабочего тока, при котором , производится изменением сопротивления . После установления рабочего тока нуль-прибор подключают к цепи измеряемого сигнала, переместив переключатель «П» в положение «И». Реохорд служит делителем напряжения. Если движок реохорда находится в крайнем левом положении, то m = 0, и снимаемый с реохорда сигнал , в крайнем правом положении m = 1 и снимаемый с реохорда сигнал составит . При произвольном положении движка реохорда этот сигнал составляет .

С движком реохорда связана показывающая стрелка, что позволяет при известном токе I шкалу потенциометра проградуировать в мВ. При измерении напряжения ток через нуль-прибор будет отсутствовать (), если

Е (t, t0 ) = .

В противном случае, если , то перемещают движок реохорда в такое положение, при котором выполняется равенство  и

Е (t, t0 ) =.

Последнее уравнение называют уравнением компенсации. В момент компенсации нет тока в цепи источника измеряемого сигнала, из чего следует:

-отсутствие влияния внешнего сопротивления;

-бесконечно большое входное сопротивление потенциометра в момент компенсации сигналов.

Автоматические потенциометры типа КСП предназначены для автоматического измерения термо-эдс преобразователей компенсационным методом. Измеряемая термо-эдс компенсируется (уравновешивается) напряжением между точками а и b измерительной схемы (рисунок 1.2.12):

Е (t, t0 ) = .

Основным элементом измерительной схемы потенциометра является реохорд - проволочный резистор строго определенного сопротивления (обычно 90 Ом), равномерно распределенного на длине, равной длине шкалы потенциометра (например, 100 мм у КСП1 и 160 мм у КСП2). По реохорду                                                                         реверсивным двигателем РД передвигается движок, жестко

Рисунок 1.2.12                            сочлененный со стрелкой,

перемещающийся вдоль неподвижной шкалы. Через реохорд пропускается постоянный ток от стабилизированного источника ИПС. Точка а является точкой контакта движка с проволочной намоткой реохорда. Поскольку через реохорд проходит ток, то потенциал точки а будет зависеть от положения движка, т.е. от положения стрелки на шкале. Например, при смещении движка справа налево потенциал точки а уменьшается (так как движение осуществляется по направлению тока ) [3].

Контрольные вопросы

1 В каком случае в цепи из двух проводников возникает термоЭДС и какие эффекты вызывает ее появление?

2 Какие существуют способы включения измерительных приборов  в цепь термопары?

3 Какие стандартные термопары обладают максимальной и минимальной чувствительностью, максимальным и минимальным диапазоном измерениия?

4 Для чего нужны удлиняющие термоэлектродные провода и какие требования к ним предъявляются?

5 Какие устройства используются для введения поправки на изменение температуры свободных концов?

6 Как осуществляется прямой метод измерения термоЭДС?

7 На чем основан компенсационный метод измерения термоЭДС?

1.2.6  Термометры сопротивления. Мостовые и потенциометрический методы измерения сопротивлений термометров сопротивления

1.2.6.1 Общие сведения

Принцип действия термометров сопротивления основан на способности различных материалов изменять свое электрическое сопротивление с изменением температуры

.                                  (1.2.25)

Параметр, характеризующий изменение электрического сопротивления с температурой, называют температурным коэффициентом электрического сопротивления

(1.2.26)

где  и  — сопротивление при температуре t и 0°С.

Для большинства чистых металлов температурный коэффициент находится в пределах . У сплавов этот коэффициент мал и, в некоторых случаях приближается к нулю (для манганина составляет). Для полупроводниковых материалов температурный коэффициент отрицательный и на порядок больше, чем у металлов.

Простейший комплект термометра сопротивления состоит из термопреобразователя сопротивления (ТС), вторичного прибора (ВП) для измерения сопротивления и соединительной линии (ЛС) между ними (она может быть двух, трех или четырехпроводной). В качестве вторичного прибора обычно используются аналоговые или цифровые приборы, логометры. Шкалы вторичных приборов градуируются в градусах Цельсия.

Материалы, применяемые для изготовления термопреобразователей сопротивления (ТС), должны отвечать тем же обязательным требованиям, которые предъявляются к материалам, идущим на изготовление термоэлектрических преобразователей. В настоящее время ТС могут изготавливаться из платины (обозначение ТСП), из меди (обозначение ТСМ) или никеля (обозначение ТСН).

По допускаемым погрешностям ТС подразделяются на три класса - А, В, С, при этом платиновые ТС обычно выпускаются классов А, В, медные - классов В, С. Существует несколько стандартных разновидностей ТС. Номинальной статической характеристикой (НСХ) ТС является зависимость его сопротивления R, от температуры = f(t).

1.2.6.2 Конструкция  термопреобразователей сопротивления и их виды

Термопреобразователи сопротивления из чистых металлов, получившие наибольшее распространение, изготавливают обычно из тонкой проволоки в виде намотки на каркас или спирали внутри каркаса. Такое изделие называется чувствительным элементом ТС. Для предохранения от повреждений чувствительный элемент помещают в защитную арматуру. Достоинством металлических ТС является высокая точность измерения температуры (при невысоких температурах выше, чем у термоэлектрических преобразователей), а также взаимозаменяемость. Металлы для чувствительных элементов (ЧЭ) должны отвечать требованиям, основными из которых являются требования стабильности градуировочной характеристики и воспроизводимости. Желательно также выполнение дополнительных условий: высокий температурный коэффициент электрического сопротивления, линейность градуировочной характеристики = f(t), большое удельное сопротивление, химическая инертность.

Чувствительный элемент (ЧЭ) металлического термометра сопротивления состоит из проволоки или ленты, которая намотана на каркас из стекла, кварца, керамики, слюды или пластмассы. От чувствительного элемента идут выводы к зажимам головки термометра, к которым подсоединяются провода, идущие затем к измерительному прибору. Вариант устройства термометра сопротивления приведен на рисунке 1.2.13.

Чувствительный элемент термометра сопротивления выполняется в виде спирали из проволоки 1, помещенной в четырехканальный керамический каркас 2. Для защиты от механических повреждений и вредного воздействия

измеряемой или окружающей среды (ЧЭ) помещен в защитную оболочку 3, которая уплотнена керамической втулкой 4. Выводы 5 чувствительного элемента проходят через изоляционную керамическую трубу 6. Все это находится в защитном чехле 7, установленном на объекте измерения с помощью резьбового штуцера 8. На конце защитного чехла располагается соединительная головка 9 термометра. В головке находится изоляционная колодка 10 с винтами 11 для крепления выводов термометра и подключения соединительных проводов. Головка закрывается крышкой. Соединительные провода выводятся через штуцер. Длина платиновых ЧЭ обычно равна 50... 100 мм при диаметре 3...6 мм.

Чувствительный элемент платиновых термометров состоит из двух или четырех платиновых спиралей 1, расположенных в капиллярных каналах керамического каркаса 2 (смотри рисунок 1.2.14). Каналы каркаса заполняются керамическим порошком 3, который служит изолятором и создает подпружинивание спиралей. К концам спиралей припаяны выводы 4 из платиновой или иридиево-родиевой проволоки. Чувствительный элемент в керамическом каркасе герметизируется специальной глазурью 5.

Платиновые термопреобразователи сопротивления

Платиновые термопреобразователи сопротивления (ТСП) могут иметь следующие сопротивления при 0°С: 1, 5, 10, 50, 100 и 500 Ом, и поэтому имеют следующее обозначение номинальных статических характеристик 1П, 5П, 10П, 50П, 100П и 500П. ТСП используются для измерения температуры в интервале (-260... 1100) °С и являются наиболее распространенным типом ТС. (В эксплуатации находятся термометры с= 46 Ом, обозначаются гр.21)

Недостатком платиновых ТС является нелинейность статической характеристики, особенно в области высоких и отрицательных температур, возможность загрязнения платины при высоких температурах, подверженность воздействию восстановительных и агрессивных газов. В интервале температур (0...600) °С зависимость сопротивления от температуры описывается нелинейным выражением

.                                   (1.2.27)

Медные термопреобразователи сопротивления

Медные термопреобразователи сопротивления (ТСМ) применяются для длительного измерения температуры в интервале от -200 до 200 °С. Достоинством меди как материала для ЧЭ является дешевизна, возможность получения в чистом виде, хорошая технологичность, линейность зависимости сопротивления от температуры. Статическая характеристика преобразования у ТСМ описывается уравнением

,

где α - температурный коэффициент, равный ;

- сопротивление ТСМ при 0°С. Линейность статической характеристики является достоинством меди, а ее недостатком - интенсивная окисляемость, что ограничивает диапазон применения ТСМ температурой 200 °С. Проволока может покрываться либо эмалью, либо другой изоляцией. Чувствительный элемент медного ТС состоит из медной изолированной проволоки диаметром 0,1 мм.

ТСМ должны иметь номинальное сопротивление при 0 °С, равное 10, 50, 100 Ом, при этом номинальные (т.е. идеальные) статические характеристики преобразования (НСХ) условно обозначаются 10М, 50М, 100М (таким образом, в обозначении НСХ цифра - это сопротивление ТС при 0 °С в Омах, буква - обозначение материала - медь). Для всех разновидностей ТСМ аналитическое выражение НСХ одинаково: .Медные ТС обычно выпускаются с классами допуска В и С (в эксплуатации находятся термометры с= 53 Ом, обозначаются гр.23).

Полупроводниковые термопреобразователи сопротивления

Для изготовления термометров сопротивления применяют также полупроводниковые материалы: германий, окислы меди, марганца, кобальта, магния, титана и их смеси. Большинство полупроводниковых материалов обладает большим отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) и также очень большим удельным сопротивлением. Поэтому можно изготавливать очень малые по размерам чувствительные элементы ТС, обладающих значительным коэффициентом преобразования. Зависимость сопротивления полупроводникового термопреобразователя (терморезистора) от температуры может быть описана выражением

.                                      (1.2.28)

Значениеопределяется сопротивлением термометра при температуре (20°С), а значение В зависит от материала полупроводника, из которого изготовлен термометр. Терморезисторы  используются для измерения температур в интервале  (-100…300 °С). Их достоинства – высокое значение ТКС (на порядок больше, чем у металлов), малая тепловая инерция. Недостатками являются нелинейность номинальной статической характеристики, нестабильность статической характеристики. Они используются в целях температурной компенсации и сигнализации, где не предьявляются высокие требования к точности измерения температуры.

1.2.6.3 Средства измерения и преобразования термосопротивлений

При измерении температуры термометрами сопротивления возникает необходимость измерения сопротивлений термометра, который подсоединяется к измерительному прибору соединительными проводами. Поэтому сопротивление, подключенное к измерительному прибору, больше, чем сопротивление термометра. Чтобы исключить или уменьшить влияние этого дополнительного сопротивления на результаты измерения, используют различные способы. Различают двух-, трех- и четырехпроводные схемы подсоединения термометров сопротивления к измерительному прибору (смотри рисунок 1.2.15, а, б, в) -  соответственно [2].

Рисунок 1.2.15

Для измерения сопротивления термопреобразователей используются три метода:

- потенциометрический - по  падению  напряжения  на  ТС,  создаваемому  известным рабочим током;

- мостовые методы измерений;

- с использованием логометров.

1 Потенциометрический метод измерения сопротивлений

Суть метода легко пояснить схемой измерения с использованием образцового резистора  с известным сопротивлением  (смотри рисунок 1.2.16). С помощью потенциометра ИП измеряется падение напряжения  на термопреобразователе и напряжение  на образцовом резисторе . По значению  можно определить ток I=/, а зная ток можно определить сопротивление термопреобразователя  = (/).

Такой метод используется для точного измерения

температуры. При измерении  потенциометром

показания снимаются при компенсации измеряемого

напряжения внутренним напряжением прибора,

известным с высокой точностью. При компенсации

этих напряжений в соединительных проводах 3, 4

ток отсутствует. Это позволяет исключить влияние

подводящих проводов на результат измерения сопротивлений. При этом методе измерения сопротивлений используются термопреобразователи с четырьмя выводами от одного чувствительного элемента (смотри рисунок 1.2.16) [1].

2 Мостовые методы измерения сопротивления

Одними из наиболее распространенных средств измерения сопротивления являются мостовые. Простейшая схема четырехплечного моста изображена на рисунке 1.2.17. Схема содержит резисторы, источник питания  и измерительный прибор (ИП). При анализе мостовых схем следует пользоваться общепринятой терминологией. Точки а и b, к которым в параллельной цепи подводится напряжение питания, образуют диагональ питания. Точки с и d, с которых напряжение  снимается на измерительный прибор, образуют измерительную диагональ. Точки а, b, с, d называются вершинами моста.

Резисторы между двумя соседними вершинами

- образуют плечи моста, -

резистор, сопротивление которого нужно

измерить. Плечи, не имеющие общих вершин,

называются противолежащими. В данном

случае это резисторы , и ,  и . Плечи,

имеющие общую вершину, называются

смежными (прилежащими). Плечи могут

состоять из многих резисторов, включенных различными способами, резисторы могут входить и в диагонали. Плечи моста могут быть образованы не только активными сопротивлениями, но и индуктивными, емкостными или их сочетаниями. Типовой схемой является включение переменного резистора в качестве корректора нуля в одну из вершин моста, например, между  и .

а) Уравновешенные мосты.

Мосты подразделяются на уравновешенные и неуравновешенные. Состояние моста, при котором =0, называется равновесным состоянием, а мост в таком состоянии называется уравновешенным. Этот метод измерения сопротивлений является разновидностью компенсационного (нулевого) метода измерений. Для уравновешивания моста при изменениях  используется известное переменное сопротивление. На схеме уравновешенного моста (рисунок 1.2.17) это магазин сопротивлений . При  = 0 и  = 0, через  и  протекает один и тот же ток , а через ,- ток, тогда  =  и  = . Разделив эти равенства, получим

/=/

или

=  .                                       (1.2.29)

Из (соотношения 1.2.29) следует, что

=/ .                                        (1.2.30)

Уравнение (1.2.30) определяет положительные стороны измерения сопротивления с помощью уравновешенного моста: независимость результата измерения от напряжения питания; линейная зависимость от; измерительный прибор выполняет только функции чувствительного нуль-прибора (НП), фиксирующего отклонение напряжения измерительной диагонали от нулевого значения.

При нарушении условия равновесия ≠ мост становится неуравновешенным, напряжение небаланса  растет с увеличением разности произведений сопротивлений противоположных плеч и ростом напряжения питания моста. На рисунке 1.2.18, а приведена двухпроводная схема подключения ТС. Термосопротивление =, которое удалено от

моста и соединено с ним двумя протяженными

проводами с сопротивлением  для каждого. В

этом случае выражение (1.2.29) можно записать

(2) =    откуда   получим

=  / −2.                         (1.2.31)

Однако при изменении температуры окружающей

среды  будет изменяться, что приводит к

дополнительной погрешности. Для ее снижения

используется трехпроводная схема подключения

ТС (рисунок 1.2.18, б). Для перехода к

трехпроводной линии необходимо один из

зажимов источника питания третьим проводом

соединить с зажимом . Переход от двух- к

трехпроводной линии осуществляется следующим

образом: нужно источник питания отключить от

точки а на рисунке 1.2.18, а и

третьим проводом  подключить его к точке е на

рисунке 1.2.18, б.

Перенос диагонали питания приводит к изменению плеч моста, условия равновесия и уравнения измерения (1.2.31):

() = (+), =  / + /−                (1.2.32)

в случае =, получим  =, влияние сопротивления линий будет отсутствовать.

Упрощенная схема автоматического уравновешенного моста приведена на рисунке 1.2.19 Уравновешивание моста при изменениях производится автоматически реверсивным двигателем, перемещающим

движок реохорда.

При любом изменении измеряемой температуры t движок m устанавливается в новое положение равновесия автоматической системой следящего уравновешивания, состоящей из усилителя УС, двигателя Д и кинематической связи от двигателя к движку (условно показана штрихом).

б) Неуравновешенные мосты

В неуравновешенных мостах напряжение измерительной диагонали изменяется с изменением измеряемого сопротивления, и плечи моста не содержат уравновешивающих элементов. Неуравновешенные мосты широко используются в различных типах преобразователей неэлектрических величин. Мост на рисунке 1.2.20 будет неуравновешенным, если три его плеча образованы резисторами с постоянным сопротивлением, а в четвертое плечо включен измеряемый резистор  (в мостовых измерительных схемах термометров это ). При постоянном напряжении  с изменением сопротивления  изменяется напряжение  в измерительной диагонали. По известной градуировочной характеристике =f() можно определить значение . При необходимости шкала измерительного прибора ИП (например, милливольтметра) может быть отградуирована в единицах сопротивления, температуры или другой величины.

На значение выходного напряжения моста влияют не только сопротивления плеч, но так же сопротивление диагонали питания  (включая внутреннее сопротивление источника) и измерительной диагонали (включая входное сопротивление измерительного прибора).

Недостатками неуравновешенного моста являются: нелинейная статическая характеристика =f(), зависимость от напряжения.

1.2.6.4 Логометры

Магнитоэлектрический логометр является одним из средств измерения, применяемых в комплекте с техническими ТС для измерения температуры. Принцип действия логометра основан на измерении отношения токов в двух электрических цепях. В одну из них включен ТС, а в другую - резистор с постоянным сопротивлением. На рисунке 1.2.21 представлена схема магнитоэлектрического логометра, состоящего из двух рамок: компенсирующей 1 и рабочей 2, жестко скрепленных друг с другом и со стрелкой 3 и помещенных в воздушном зазоре между полюсными наконечниками 4 и 5 постоянного магнита.6 и сердечника 7.

Обе рамки логометра питаются от одного источника постоянного тока Е и включены таким образом, что их вращающие моменты направлены навстречу друг другу. Значения вращающихся моментов  могут быть определены из выражения:

(1.2.33)

.              (1.2.34)

При равенстве вращающих моментов

с учетом      ,    можно записать

или   .   (1.2.35)

Обе ветви электрической цепи питаются паралелльно от одного источника питания Е. В сопротивление одной из ветвей входят сопротивление рамки  и сопротивление добавочного резистора . Ток в этой ветви   = E/(+).

Сопротивление другой ветви состоит из сопротивления второй рамки , сопротивления добавочного резистора  и сопротивления термометра . Ток во второй ветви   = E/(++). Отношение токов

.                                              (1.2.36)

Если сопротивления  остаются постоянными, то можно записать

или      .                                 (1.2.37)

Таким образом, угол поворота подвижной системы, при котором моменты будут равны (положение равновесия системы), зависит от сопротивления термометра и не зависит от напряжения питания [2].

Контрольные вопросы

1 Какие требования предъявляются к материалу термопреобразователей сопротивления?

2 Из каких материалов выполняются металлические термометры сопротивления ?

3 В какой области температур используются платиновые и медные термометры сопротивления?

4 Какие полупроводниковые материалы используются для изготовления термометров сопротивления?

5 Какие существуют методы измерения сопротивлений?

6 В чем состоит приимущество потенциометрического метода измерения сопротивления ТС (четырехпроводное подключение)?

7 Дайте сравнительную характеристику уравновешенных и неуравновешенных мостов для измерения сопротивления.

8 Какой вторичный прибор применяется в комплекте с техническими ТС для измерения температуры?

9 На чем основан принцип действия магнитоэлектрического логометра?

1.2.7 Погрешности при измерении температуры контактными методами

Условием правильного измерения температуры является равенство температур термопреобразователя и измеряемой среды или измеряемого тела. Передача теплоты между телами или средами может происходить тремя способами — теплопроводностью, конвекцией и излучением [2].

В общем случае, если имеет место теплообмен между термопреобразователем и окружающей средой, собственная температура термопреобразователя не будет равна температуре измеряемой среды, то есть существует погрешность измерения.

Эта погрешность зависит от конструкции термопреобразователя и особенностей его установки на объекте измерения, от условий теплообмена термопреобразователя с измеряемой и окружающей средой, от режима работы оборудования или постоянства измеряемых параметров. Влияние тех или иных факторов определяется конкретным методом измерения.

В состоянии теплового равновесия, термопреобразователь будет иметь статическую погрешность измерения. В нестационарном режиме, когда либо сам измеряемый параметр, либо другие параметры измеряемой среды меняются, может иметь место динамическая погрешность измерения, определяемая конструкцией, теплофизическими свойствами термопреобразователя и условиями теплообмена с измеряемой средой.

1.2.7.1 Погрешности, обусловленные теплообменом за счет теплопроводности

При измерении температур жидкости, газа или пара термопреобразователь устанавливается в трубопроводе, газоходе, в других местах технологического оборудования. При этом в общем случае имеет место сложный теплообмен между термопреобразователем, измеряемой и окружающей средами и частями технологического оборудования.

Если считать, что передача теплоты по термопреобразователю осуществляется только за счет теплопроводности, то можно оценить погрешность измерения для термопреобразователя, который представляет собой однородный стержень, заделанный одним концом в стенку трубопровода. Для такого полуограниченного стержня отклонение температуры термопреобразователя tT от температуры измеряемой среды t C определяется уравнением

(1.2.38)

где tCТ -температура стенки трубопровода (°С);

ℓ -длина термопреобразователя (стержня);

Р -периметр,м и сечение- S, м2;

αk –коэффициент конвективной теплоотдачи между измеряемой средой и термопреобразователем, Вт/(м2 К);

λ- коэффициент теплопроводности чехла, Вт/(м ∙К).

Зная температуры термопреобразователя и стенки, можно определить температуру измеряемой среды tC или по температуре среды и температуре стенки tCТ  оценить температуру термопреобразователя tТ. Эти расчеты носят приближенный, оценочный характер, так как реальные термопреобразователи имеют более сложную конструкцию.

Кроме того, учитывается только передача теплоты теплопроводностью. Можно приближенно считать, что передача теплоты по термопреобразователю только за счет теплопроводности имеет место при измерении температуры жидкостей, полностью заполняющих пространство, в котором он расположен.

Чем меньше теплоты будет передаваться через термопреобразователь, тем меньше будет погрешность, обусловленная теплообменом.

Рассмотрим способы уменьшения этой погрешности, анализируя выражение (1.2.38). Увеличение длины ℓ повышает термическое сопротивление и уменьшает погрешность. В связи с тем, что размеры трубопровода часто ограничены, то увеличивают длину термопреобразователя, устанавливая его наклонно, в колене трубопровода, либо в расширителе, представляющем вставку ограниченного участка трубы большего диаметра.

Увеличение конвективного коэффициента теплоотдачи αk уменьшает погрешность измерения. Однако увеличение αk за счет увеличения скорости потока не всегда может быть осуществлено на конкретном технологическом оборудовании.

Возможность уменьшения сечения S или увеличения периметра Р определяется механической и термической прочностью материала чехла термопреобразователя.

Приближение температуры стенки tCТ к температуре среды tC уменьшает теплопередачу теплопроводностью. Во многих случаях тепловая изоляция трубопровода делает температуру стенки близкой к температуре измеряемой среды и тогда, эта погрешность практически будет отсутствовать. Например, тепловая изоляция паропроводов на электростанциях такова, что температура стенки отличается от температуры измеряемой среды не более чем на 2...3 °С.

П р и м е р:

Термопреобразователь, измеряющий температуру воздуха, стоит в воздухопроводе. Температура термопреобразователя =356°С, температура стенки воздухопровода =270°С, термопреобразователь погружен в воздухопровод на глубину ℓ=100мм, защитный чехол термопреобразователя  выполнен из стали с теплопроводностью , наружный диаметр чехла , внутренний диаметр чехла , коэффициент теплоотдачи от воздуха к термопреобразователю .

Р е ш е н и е:

Погрешность вызываемая отводом тепла по чехлу термопреобразователя, определяется выражением (3.15). Подставляя значения величин, получаем

,

откуда получим       °       и        °С.

1.2.7.2 Погрешности, обусловленные влиянием лучистого теплообмена

При измерении высоких температур газового потока можно считать, что определяющее влияние имеет передача теплоты излучением. Если предположить, что термопреобразователь отдает (воспринимает) теплоту только за счет конвективного   QК   и   лучистого   QЛ   теплообмена,

то при   ,    ,

(1.2.39)

где ;  - постоянная Стефана-Больцмана;

-приведенный коэффициент теплового излучения при «;

и  - площадь термопреобразователя и стенки, м;

и - температуры термопреобразователя и стенки, К.

По температуре термопреобразователя и температуре стенки, зная αk и εПР , можно определить температуру измеряемой среды tC.

Хотя расчет делается для идеализированных условий, он дает возможность оценить порядок погрешности за счет излучения. Теплообмен излучением может быть уменьшен в результате уменьшения εПР. Для этого поверхность термопреобразователя полируют, делая зеркальной. Однако в реальных условиях эта поверхность быстро окисляется и εПР увеличивается. Поэтому этот путь может быть использован только в отдельных случаях.

Повышение температуры стенки за счет ее внешней изоляции также приводит к снижению погрешности за счет лучистого теплообмена. Однако не всегда можно осуществить такую изоляцию. Поэтому одним из способов приближения температуры окружающей термопреобразователь поверхности к температуре среды является применение экранов. Для уменьшения лучистого теплообмена вокруг термопреобразователя располагается двух- или трехслойный экран. Поскольку его температура практически совпадает с температурой газов, то существенно снижается теплообмен излучением.

П р и м е р:

Металлический термопреобразователь стоит в газоходе, футерованном огнеупорным кирпичем. Температура термопреобразователя =1420°С, температура стенки газохода °С, коэффициент теплоотдачи от газового потока к термопреобразователю , коэффициент излучения чехла термопреобразователя . Необходимо определить действительную температуру газа tC, если принять, что погрешность измерения вызвана лучистым теплообменом между термопреобразователем и стенкой.

Р е ш е н и е:

Абсолютная погрешность измерения температуры газа за счет теплообмена излучением между термопреобразователем и стенкой определяется выражением (3.16)

°С.

Действительная температура газа будет равна

°С.

1.2.8 Измерения температуры тел по их излучению

Яркостные, радиационные и цветовые пирометры. Термометры специального назначения. Погрешности бесконтактных методов измерения температуры.

1.2.8.1 Краткие сведения по теории измерения температуры тел по тепловому излучению

Все тела излучают электромагнитные волны различной длины λ. Если излучение какого-либо тела падает на другое тело, то оно может полностью или частично отражаться от поверхности, поглощаться телом, проходить через тело. Тело, поглощающее все падающее на него излучение, называется абсолютно черным телом. Отношение  спектральной  энергетической  яркости  любого  источника теплового излучения  к спектральной энергетической яркости абсолютно черного тела при одной и той же длине волны λ и температуре Т называется спектральным коэффициентом излучения (спектральная степень черноты)

ε=/.                                    (1.2.40)

Полная (интегральная) энергетическая яркость тела  при температуре Т может быть определена по спектральной энергетической яркости при интегрировании по всему диапазону длин волн

.                                         (1.2.41)

Отношение полной энергетической яркости  любого источника теплового излучения к полной энергетической яркости  абсолютно черного тела при той же температуре называется полным коэффициентом излучения (интегральной степенью черноты):

ε=/.                                     (1.2.42)

Интенсивность теплового излучения реальных тел зависит от физической природы тела и коэффициента излучения (степени черноты), значение которого определяется температурой и состоянием поверхности. Значение коэффициента излучения изменяется при изменении состояния поверхности и температуры, поэтому пирометры излучения градуируются по абсолютно черному телу, для которого ε=ε=1. При измерении температуры реальных тел, пирометры оценивают некоторую условную температуру. Действительная температура тела рассчитывается по пересчетным формулам с использованием значения коэффициента излучения. В современных пирометрах такой пересчет осуществляется автоматически.

По используемому методу измерения пирометры подразделяются на группы:

- монохроматические (квазимонохроматические);

- полного излучения и частичного излучения;

- спектрального отношения.

1.2.8.2 Монохроматические пирометры

Монохроматические пирометры (иногда называют оптическими или визуальными) воспринимают излучение в узком диапазоне длин волн, что оно считается монохроматическим (обычно это излучение красной части спектра с  λ = 0,65 мкм). Этот участок спектра выделяется светофильтром в сочетании с кривой спектральной чувствительности измерения. В этом случае зависимость энергетической яркости тела от температуры описывается уравнением Планка

(1.2.43)

где С1,С2 - первая и вторая физические константы излучения, λ- длина волны, м; T- абсолютная температура, К.

Для малых значений λT < 2 формула Планка (1.2.43) может быть заменена формулой Вина:

.                                (1.2.44)

Для больших значений λT > 0,2  формула Планка может быть заменена формулой Релея-Джинса:

.                                    (1.2.45)

В монохроматическом (квазимонохроматическом) пирометре температура тела определяется по спектральной энергетической яркости излучения при определенной длине волны λ. Пирометры градуируются по излучению черного тела и при измерении он покажет температуру абсолютно черного тела Тя, при которой спектральные энергетические яркости реального тела  и абсолютно черного тела  будут равны. Условная температура Тя называется яркостной температурой тела.

Яркостной температурой Тя называется условная температура реального тела, численно равная такой температуре абсолютно черного тела, при которой спектральные энергетические яркости абсолютно черного тела при температуре Тя и реального тела  при температуре T равны.  с учетом (1.2.44) и (1.2.45) запишем

.                     (1.2.46)

После преобразований получим

(1.2.47)

где λ - используемая длина волны излучения, мкм; С2 = 14388 мкм·К (константа излучения), ε- коэффициент излучения на длине волны λ .

Из определения яркостной температуры, а также из выражения (1.2.47) видно, что для реальных тел яркостная температура всегда меньше действительной, так как ε< 1. Выражение (1.2.47) устанавливает связь между действительной температурой тела Т и яркостной температурой Тя, показываемой пирометром. Из формулы видно, что для определения действительной температуры тела по яркостной температуре необходимо знать длину волны λ и коэффициент теплового излучения ε.

Принципиальная схема квазимонохроматического пирометра с исчезающей нитью представлена на рисунке 1.2.22 [1]. Излучение от объекта измерения 1 проходит через объектив 2 и фокусируется в плоскости 3. В этой же плоскости расположена нить                       пирометрической лампы 4.

Изображение объекта измерения и нити пирометрической лампы видны наблюдателю 6 через окуляр 5. Между нитью пирометрической лампы и окуляром располагается красный светофильтр 7. Между объективом и нитью пирометрической лампы может вводиться поглощающее стекло 8. Для изменения накала нити примеряется электронный блок 9, который изменяет ток, проходящий через нить пирометрической лампы. Значение тока измеряется цифровым индикатором, отградуированным в значениях яркостной температуры.

Для монохроматизации (выделения определенной длины волны) излучения в пирометре устанавливается светофильтр. В принципе он может быть любого цвета (например, красный, зеленый, синий). Обычно применяется красный светофильтр, так как у излучающего тела при низких температурах большая доля энергии приходится на длинноволновый участок спектра. Кроме того, человеческий глаз воспринимает больше оттенков красного цвета, что позволяет более тщательно устанавливать равенство яркостей объекта и нити пирометрической лампы.

Процесс измерения сводится к изменению наблюдателем накала нити пирометрической лампы (рисунок 1.2.22), а значит, и ее яркости до тех пор, пока глаз наблюдателя не перестанет различать нить пирометрической лампы на фоне объекта измерения (нить «исчезает»). И в этот момент производят отсчет значения температуры.

Одной из основных составляющих погрешности измерения температуры монохроматическими пирометрами излучения является погрешность за счет неопределенности коэффициента теплового излучения измеряемого тела. Монохроматический коэффициент εдля одного и того же тела в зависимости от состояния поверхности может различаться в 2-3 раза. Отклонение от действительного значения εможет достигать ±(10...20) %. Предел допускаемой основной погрешности измерения яркостной температуры изменяется в пределах ±14 °С (при температуре 800 °С) до ± 80 °С (при температуре 4000 °С).

1.2.8.3 Пирометры полного излучения и частичного излучения

Пирометры полного излучения (обычно называются радиационными) воспринимают излучение в широком спектральном интервале. Зависимость интегральной энергетической яркости от температуры  описывается законом Стефана-Больцмана, связывающим энергию излучения абсолютно черного тела с его температурой. Эту зависимость можно получить, интегрируя функцию Планка по длинам волн от нуля до бесконечности:

.                (1.2.48)

В пирометре полного излучения температура тела определяется по интегральной энергетической яркости излучения. Для реального тела, действительная температура которого равна Т,К интегральная энергетическая яркость будет . Пирометр градуировался по излучению черного тела и при измерении он покажет температуру абсолютно черного тела Т0, при которой интегральные энергетические яркости реального тела и абсолютно черного тела будут равными .

Радиационной температурой  называется условная температура реального тела, численно равная такой температуре абсолютно черного тела, при которой  интегральные энергетические яркости реального и абсолютно черного тела равны. С учетом (1.2.42), запишем

.                                                 (1.2.49)

Исходя из (4.9)      ,    получим

.                                              (1.2.50)

Для реальных тел радиационная температура всегда меньше действительной, т.к. для реальных тел ε< 1. Для определения действительной температуры Т по радиационной температуре тела необходимо знать только значение интегрального коэффициента излучения ε. Погрешность определения Δε составляет ±(10...20) , иногда доходит до ±50 %.

Пирометрические преобразователи полного излучения входят в агрегатный комплекс пирометров излучения АПИР-С и могут использоваться для измерения радиационных температур поверхностей в диапазоне (30...2500) °С.

Принципиальная схема пирометра с термобатареей приведена на рисунке 1.2.23 [1]. Излучение от измеряемого тела 1 поступает на объектив (линзу) телескопа 2 и через диафрагму 3 фокусируется на горячих спаях термобатареи 4, заключенной в специальную колбу. Термо-эдс                                                                   батареи поступает на вход вторичного                     измерительного преобразователя

(ПВ-0) 5.

Для визирования первичного преобразователя на объект измерения служит окуляр 6 и диафрагма 7, через которые наблюдатель 8 осуществляет визирование. На практике трудно осуществить приемник излучения, который поглощал бы излучение всех длин волн от 0 до ∞. Поэтому часто применяются пирометры с приемниками, воспринимающими излучение в ограниченном интервале длин волн (более узком, чем у пирометров  полного излучения). Пирометр, действие которого основано на зависимости энергетической яркости излучения от температуры в ограниченном интервале длин волн, называется пирометром частичного излучения.

1.2.8.4 Пирометры спектрального отношения

Пирометр, действие которого основано на использовании зависимости от температуры тела отношения спектральной энергетической яркости для двух фиксированных длин волн, называется пирометром спектрального отношения (цветовым).

В пирометре спектрального отношения температура тел определяется по отношению спектральных энергетических яркостей для двух длин волн. Так как пирометр градуировался по излучению черного тела, то он покажет температуру абсолютно черного тела , при которой отношение спектральных энергетических яркостей реального тела будут равны:

.                                          (1.2.51)

Цветовой температурой  называется условная температура реального тела численно равная такой температуре абсолютно черного тела, при которой отношение спектральных энергетических яркостей абсолютно черного тела при длинах волн равно отношению спектральных энергетических яркостей при тех же длинах волн реального тела с температурой Т.    С учетом (1.2.51) и (1.2.40) получим

и

.                                     (1.2.52)

При определении действительной температуры Т по ее цветовой температуре , показываемой пирометром, необходимо знать длины волн , при которых вычисляется отношение спектральных энергетических яркостей и отношение коэффициентов излучения. При оценке отношения ошибка меньше, чем при определении каждой величины отдельно, их отношение изменяется незначительно. Поэтому изменение показаний цветового пирометра будет незначительно. Кроме того, отличие цветовой температуры от действительной также незначительно.

На рисунке 1.2.24 представлена    упрощенная блок-схема пирометра  спектрального отношения  «Спектропир». В качестве приемников  излучения используются германиевые  и кремневые фотодиоды 1 и 2.

Разделение поступающего от объекта

потока излучения осуществляется

светоделительным фильтром 3.

Каждый из фотодиодов включен в свой измерительный канал с предварительными усилителями 4 и 5. Сигналы с обоих усилителей поступают в устройство преобразования УП, в котором производится вычисление отношения сигналов от фотодиодов. В УП размещены также блоки унифицированных сигналов  (токовых или напряжения) [1].

Достоинствами методов измерения температуры тел по излучению являются:

-все методы измерения могут измерять температуру на расстоянии бесконтактным способом и поэтому не искажают температурное поле объекта измерения;

-верхний предел измерения некоторых пирометров излучения не ограничен;

-все методы очень чувствительны.

Недостатком является то, что все бесконтактные методы при измерении температуры реальных тел дают значения условной температуры (яркостной, цветовой, радиационной), а не действительной температуры тела.

В общем случае наименьшее отклонение от действительной имеет цветовая температура, а наибольшее - радиационная:

.                                 (1.2.53)

Основной источник погрешности измерения действительной температуры тела пирометрами излучения - большая погрешность в оценке коэффициента излучения. Эта погрешность наибольшая у пирометров полного излучения и наименьшая - у пирометров спектрального отношения.

Контрольные вопросы

1 Как связаны спектральные энергетические яркости физического и абсолютно черного тела?

2 Почему при измерении температуры физического тела по его излучению измеряются условные температуры?

3 Какие разновидности пирометров излучения вы знаете?

4 Какая температура называется яркостной?

5 Какая температура называется цветовой?

6 Какая температура называется радиационной?

7 Какая температура имеет наименьшее отклонение от действительной?

8 Какая температура имеет  наибольшее отклонение от действительной?

1.3 Измерение давления, разности давлений и разряжения

Общие сведения и единицы давления. Жидкостные приборы для измерения давления и перепадов давления. Деформационные приборы для измерения давления. Разновидности, свойства и характеристики упругих элементов. Электрические методы измерения давления. Грузопоршневые манометры

1.3.1 Общие сведения

Давлением жидкости, газа или пара называют силу, действующую со стороны одного тела на единицу поверхности другого, направленную по нормали.

Давление характеризует внутреннюю энергию среды и является одним из основных параметров состояния .

Единица измерения давления в системе СИ 1Па=1(Н/м2), равный давлению, создаваемому силой в один ньютон, действующей на площадь в один квадратный метр (Н/м2). Широко применяются кратные единицы кПа и МПа. Используются внесистемные единицы: килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см2) и квадратный метр (кгс/м2), бар., атм., мм вод.ст., мм рт.ст.

1 кгс/см2  = 0,98 Па

1 кгс/м2    = 1 мм вод.ст  =  9,8 Па

1 атм = 760 мм рт.ст. = 0,1 МПа

1 мм рт.ст. = 133,3 Па

1 бар = Па

При измерениях различают атмосферное, абсолютное, избыточное,  вакуумметрическое и полное давление:

- атмосферное (барометрическое) давление зависит от высоты, географической широты, метеорологических условий  Pбар;

- избыточное  давление (превышение давления среды над атмосферным) Pизб;

- под абсолютным давлением Pа понимают давление, которое равно сумме  атмосферного давления  и избыточного     Pа  =   Pбар  + Pцзб ;

- вакуумметрическое давление — давление ниже атмосферного (разрежение) Рв=Ратм — Рабс;

- полное давление ;

- статическое давление (может быть атмосферным, вакуумметрическим, избыточным);

- динамическое давление зависит от скорости движения потока. При средних скоростях       .

Приборы давления в зависимости от измеряемой величины разделяют на манометры (для измерения избыточного или абсолютного давления), барометры (для измерения атмосферного давления), вакуумметры (для измерения вакуумметрического давления).

Манометры, предназначенные для измерения малых избыточных давлений (до 40 кПа), называют напоромероми, а предназначенные для измерения малых вакуумметрических давлений (до 40 кПа) — тягомерами. Приборы давления, которые имеют двустороннюю шкалу с пределами измерения ±20 кПа, называют тягонапоромерами (значение нуль на шкале соответствует атмосферному давлению). Для измерения разности давлений используют дифференциальные манометры (дифманометры).

По принципу действия чувствительного элемента приборы для измерения давления разделяют на жидкостные, деформационные, грузопоршневые и электрические. В качестве образцовых, по которым осуществляется поверка рабочих приборов, применяют грузопоршневые манометры.

Передача сигнала, получаемого от чувствительного элемента первичного преобразователя к вторичным автоматическим приборам, осуществляется либо механически в показывающих приборах, либо с помощью преобразователей дифференциально-трансформаторных, ферродинамических, с магнитной или силовой компенсацией и тензопреобразователей. Каждая из них при общей элементной базе и установочных размерах обеспечивает измерение и преобразование давления в унифицированный сигнал в пределах, регламентируемых соответствующими ГОСТами.

1.3.2 Жидкостные манометры и дифманометры

Принцип действия жидкостных манометров основан на уравновешивании измеряемого давления или разности давлений гидростатическим давлением столба жидкости. Приборы выполняются по подобию сообщающихся сосудов, где уровни рабочей жидкости совпадают, если давления над ними одинаковы.

В жидкостных манометрах измеряемое давление характеризуется высотой столба уравновешивающей жидкости в стеклянной измерительной трубке. Таковой жидкостью используются ртуть, дистиллированная вода, этиловый спирт, трансформаторное масло и др.

Существуют следующие виды жидкостных манометров: двухтрубные (U-образные) и однотрубные (чашечные). Такие манометры используются при лабораторных измерениях и технических измерения в некоторых отраслях промышленности [2].

Двухтрубные манометры

Двухтрубные манометры и дифманометры с видимым уровнем, часто называемыми (U-образными), используются для измерения давления и разности давлений. На рисунке 1.3.1, а. изображена принципиальная схема такого манометра.

Сообщающиеся стеклянные трубки 1, 2 вертикально закреплены на деревянном основании - 3. К деревянному основанию прикреплена пластинка 4, которая является шкалой прибора. Трубки заполняются рабочей жидкостью до нулевой отметки. Измеряемое давление подается в трубку 1, а  трубка 2 сообщается с атмосферой.

При измерении разности давлений к обеим трубкам подводятся измеряемые давления. Разность давлений уравновешивается гидростатическим давлением столба жидкости высотой h:

,                                            (1.3.1)

где ρ - плотность рабочей жидкости, кг/м3;

g- местное ускорение свободного падения, м/с2.

Функцию чувствительного элемента, воспринимающего изменения измеряемой величины, в жидкостных манометрах выполняет рабочая жидкость. Выходной величиной здесь является разность уровней,  а входной величиной - давление или разность давлений. В соответствии с выражениями (1.3.1), крутизна статической характеристики зависит от плотности рабочей жидкости. Чувствительность прибора или, как её ещё называют, коэффициент преобразования определяется по формуле

.                                           (1.3.2)

Как видно из формулы, с увеличением плотности чувствительность снижается.

б)

Рисунок 1.3.1 - Схемы двухтрубного (а) и однотрубного (б) манометра

Р2                                                                         Р2

Высота столба жидкости h равняется сумме высот  и . Так как внутренние сечения стеклянных трубок 1, 2 непостоянны, высоты ,  могут различаться. Чтобы исключить влияние капиллярных сил в жидкостных манометрах используются стеклянные трубки с внутренним диаметром 8 - 10 мм. Если рабочей жидкостью служит спирт, то внутренний диаметр трубок может быть снижен.

Двухтрубные манометры, где рабочей жидкостью является вода,  используются для измерения давления, разрежения, разности давлений воздуха и неагрессивных газов в диапазоне до ±10 кПа. Заполнив манометр ртутью, можно расширить пределы измерения до 0,1 МПа. При этом измеряемой средой могут быть вода, неагрессивные жидкости и газы [2].

Однотрубные манометры

Однотрубные (чашечные) манометры применяются для повышения точности отсчета разности высот уровней жидкости. На рисунке 1.3.1, б. приведена принципиальная схема такого манометра. Однотрубный  манометр устроен так, что одна из трубок заменена широким сосудом, в который подается большее из измеряемых давлений. Под действием большего давления часть рабочей жидкости из широкого сосуда перетекает в трубку. Это трубка прикреплена на деревянную основу со шкалой, так что она играет роль измерительной трубки.

Объем жидкости, вытесненной из широкого сосуда, равен объему жидкости, поступившей в измерительную трубку, что можно выразить формулой:

,                                             (1.3.3)

где f – площадь поперечного сечения измерительной трубки,

F- площадь поперечного сечения широкого сосуда.

Так как f « F, то  « . Если F/f ≥ 400, то при измерениях учитывают только изменение уровня в измерительной трубке, а изменением уровня в широком сосуде можно пренебречь. Но для повышения точности измерения необходимо учесть это изменение. В этом случае шкала градуируется в единицах давления в соответствии с уравнением:

,

.                           (1.3.4)

Погрешность измерения с однотрубными манометрами, с учетом погрешности градуировки шкалы, не превышает ± 1 мм при цене деления 1 мм. Измерение в однотрубных манометрах высоты только одного столба рабочей жидкости приводит к снижению погрешности считывания. Другие составляющие погрешности, которые обусловлены отклонениями от расчетного значения таких величин как ускорение свободного падения, плотность рабочей жидкости и среды над нею, температурными расширениями элементов прибора, являются общими для всех жидкостных манометров.

Основной погрешностью двухтрубных и однотрубных манометров является погрешность измерения разности уровней.  Если увеличить верхний предел измерения манометров, то можно добиться снижения приведенной погрешности измерения давления при одной и той же абсолютной погрешности. Минимальный диапазон измерения однотрубных манометров с водяным заполнением составляет 1,6 кПа (160 мм вод. ст.). При этом приведенная погрешность измерения не превышает ±1 %. Конструкция выполнения манометров зависит от статического давления, на которое они рассчитаны [2].

Микроманометры

Микроманометры являются разновидностью однотрубных манометров и  применяются для измерения давления и разности давлений до 3 кПа (300 кгс/м2). Наиболее распространенными являются  лабораторные микроманометры типа ММН с                                                            наклонной измерительной трубкой, один из которых представлен на рисунке                                                     1.3.2 [2].

Показания микроманометра определяются по длине столбика рабочей

жидкости n в измерительной трубке l,

имеющей угол наклона α.                                            На рисунке 1.3.2 кронштейн 3 с измерительной трубкой 1 крепится на секторе 4 в одном из пяти фиксированных положений, которым соответствуют к = 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8 и пять диапазонов измерения прибора от 0,6 кПа (60 кгс/м2) до 2,4 кПа (240 кгс/м2). Приведенная погрешность измерений не превышает 0,5%. Минимальная цена деления при к = 0,2 составляет 2 Па (0,2 кгс/м2). Исходя из равенства объемов рабочей жидкости, вытесненной из широкого сосуда 2 в измерительную трубку 7, получаем:

,                                            (1.3.5)

где - изменение уровня в широком сосуде;

F, f - площади поперечного сечения широкого сосуда и трубки.

Так как, , то .             (1.3.6)

Обозначим    ,  и получим       .                              (1.3.7)

1.3.3 Деформационные манометры

а)

В деформационных манометрах используется зависимость деформации чувствительного элемента или развиваемой им силы от измеряемого давления. Деформация или сила преобразуются в показания или соответствующие изменения выходного сигнала. Большинство деформационных манометров и дифманометров содержат упругие чувствительные элементы, осуществляющие преобразование давления в пропорциональное перемещение рабочей точки.

Рисунок 1.3.3 - Упругие чувствительные элементы:

а - трубчатые пружины, б - сильфоны, в, г - плоские и гофрированные

мембраны, д - мембранные коробки, е - вялые мембраны с жестким центром

Наиболее распространенные упругие чувствительные элементы представлены на рисунке 1.3.3. К их числу относятся трубчатые пружины, сильфоны, плоские и гофрированные мембраны, мембранные коробки, вялые мембраны с жестким центром. В зависимости от назначения приборы давления с упругими чувствительными элементами разделяются на образцовые и рабочие [1].

Одной из основных характеристик упругого чувствительного элемента является зависимость перемещения определенной его точки от действующей нагрузки р (давления или разности давлений) или сосредоточенной силы q.

Статическая характеристика λ = f (р) или  λ = f (q) упругого чувствительного элемента в зависимости от конструкции и способа его нагружения может быть линейной и нелинейной.

Важными параметрами, определяющими рабочие качества упругого, чувствительного элемента, являются его жесткость, а также чувствительность-величина, обратная жесткости. Если статическая характеристика λp = f(р) упругого чувствительного элемента линейна, то жесткость равна отношению давления к соответствующему перемещению λ, а чувствительность упругого элемента представляет собой величину, обратную жесткости

kp = р/ λp               sp  =  λp / р                                     (1.3.8)

где  kp - жесткость по давлению в (кгс/см2)/мм (Па/м),

sp  - чувствительность по давлению в (мм/ кгс/см2), (м/Па).

При нелинейной статической характеристике жесткость и чувствительность упругого элемента изменяются с давлением р и определяются следующими выражениями

kp = dр/ dλp               sp  =  dλp /dр.                                     (1.3.9)

Вследствие несовершенства упругих свойств реальных материалов ход

статической характеристики λ = f (р) чувствительного элемента при увеличении и уменьшении нагрузки в пределах упругих деформаций неоднозначен и образует так называемую петлю гистерезиса (смотри рисунок

1.3.4). Размер гистерезиса является важной

характеристикой и определяет

погрешность прибора. Существенное

влияние на размер гистерезиса оказывают

химический состав, структура материала и

значение напряжений в материале

чувствительного элемента.

Полые одновитковые трубчатые пружины

(см. рисунок 1.3.3, а) имеют эллиптическое

или плоскоовальное сечение. Один конец

пружины, в который поступает измеряемое

Рисунок 1.3.4                        давление, закреплен неподвижно в держателе,

второй (закрытый) - может перемещаться. Под действием разности измеряемого внутреннего давления и внешнего атмосферного трубчатая пружина деформируется: малая ось сечения трубки увеличивается, большая уменьшается, при этом пружина раскручивается и ее свободный конец совершает перемещение (Δ h) в 1 ...3 мм. Для давлений до 5 МПа трубчатые пружины изготовляют из латуни, бронзы, а для более высоких давлений - из легированных сталей и сплавов никеля.

Сильфонные и мембранные чувствительные элементы имеют более широкие возможности для увеличения эффективной площади, что позволяет использовать их для измерения малых избыточных давлений и разрежения. Сильфон (смотри рисунок 1.3.3, б) - это тонкостенная трубка с поперечными кольцевыми гофрами на боковой стенке. Жесткость сильфона зависит от материала, наружного и внутреннего диаметров, толщины стенки заготовки, радиуса закругления гофр г, угла их уплотнения α и числа гофр. Сильфоны бывают цельнотянутыми и сварными. Они получили широкое распространение в манометрах и дифманометрах с силовой компенсацией.

Плоская или пластинчатая мембрана (рисунок смотри 1.3.3, в) представляет собой гибкую тонкую пластину, закрепленную по окружности. Под влиянием разности давлений, действующих с обеих сторон на мембрану, ее центр перемещается. Плоская мембрана имеет нелинейную упругую характеристику и малые перемещения рабочей точки, поэтому ее применяют для преобразования давления в силу (пьезоэлектрические преобразователи), поверхностные деформации (тензопреобразователи) и малые перемещения (емкостные и резонансные преобразователи).

Для улучшения статической характеристики используют гофрированные мембраны и мембранные коробки (смотри рисунок 1.3.3, г, д). Профили мембран могут быть пильчатыми, трапецеидальными, синусоидальными. Гофрирование мембраны приводит к увеличению ее жесткости, спрямлению статической характеристики. Более широко используются мембранные коробки, которые представляют собой сваренные или спаянные по внешней кромке мембраны. Жесткость коробки вдвое ниже жесткости каждой из мембран. В дифманометрах, чувствительных элементах регуляторов прямого действия используются мембранные блоки, включающие две коробки и более.

Для измерения малых давлений применяются вялые мембраны (смотри рисунок 1.3.3, е), изготовленные из бензомаслостойкой прорезиненной ткани. В центре мембраны крепятся металлические пластины, в одну из которых упирается винтовая пружина, выполняющая функции упругого элемента.

В соответствии с используемым в приборах типом рассмотренных чувствительных элементов деформационные манометры подразделяются на пружинные, сильфонные и мембранные, существуют разные виды этих групп приборов (показывающие и с дистанционной передачей показаний) [1].

Схема показывающего пружинного манометра представлена на рисунке 1.3.5. Одновитковая трубчатая пружина 1 с одного конца приварена к держателю 2, прикрепленному к корпусу манометра. Нижняя часть держателя заканчивается шестигранной головкой и штуцером, с помощью которого к манометру подсоединяется трубка, подводящая давление.

Свободный конец пружины 1 припаян к пробке 3,

шарнирно соединенной с

поводком 4. При перемещении свободного конца

пружины поводок поворачивает зубчатый сектор 5

относительно оси О, вызывая поворот шестерни 6 и

сидящей на одной оси с ней показывающей стрелки

7.  Пружинные показывающие манометры

выпускаются с верхним пределом измерения от 0,1

МПа (1 кгс/см2) до 103 МПа (104кгс/см2) в

соответствии со стандартным рядом. Пружинные

вакуумметры имеют диапазон измерения - 0,1- 0

МПа, а мановакуумметры - от 0,1 до 2,4 МПа.

Образцовые показывающие пружинные манометры

имеют класс точности 0,15; 0,25 и 0,4; рабочие  - 1,5; 2,5; 4; рабочие повышенной точности - 0,6 и 1.

1.3.4 Электрические методы измерения давления

Общие сведения. Электрические приборы, применяемые в технике для измерения давления различных сред, используются главным образом для исследовательских целей. В основу действия этих приборов положены различные физические явления, например возникновение электростатических зарядов при деформации некоторых кристаллов в определенном направлении, изменение электрического сопротивления проводников при воздействии измеряемого давления, изменение индуктивности или электрической емкости и т. д. Следует отметить, что емкостные приборы давления имеют весьма ограниченное применение вследствие малой чувствительности и зависимости характеристик от температуры.

1.3.4.1 Пьезоэлектрические манометры

Действие манометров этого типа основано на использовании пьезоэлектрического эффекта, наблюдаемого у ряда кристаллов (кварца, турмалина, титаната бария, сегнетовой соли и др.) Пьезоэлектрические

манометры, использующие в качестве

первичного преобразователя кварц

(двуокись кремния SiOa), нашли наиболь

шее практическое применение по

сравнению с приборами, использующими

другие кристаллы, благодаря

существенным

достоинствам кварца, который не

гигроскопичен, обладает большой

механической прочностью, хорошими

изоляционными качествами и

независимостью пьезоэлектрических

свойств от температуры сравнительно в

широком интервале (20—400°С).

У кристалла кварца  (рисунок 1.3.6, а)

различают следующие        оси:   оптическую,   проходящую через вершины кристалла; электрическую, перпендикулярную оптической и проходящую через ребра (их три со сдвигом в 120°); механическую (или нейтральную), которая расположена нормально к граням кристалла (их также три).

Если из кристалла кварца вырезать прямоугольную пластину (рисунок 1.3.6, б) с гранями, параллельными осям (срез Кюри), и подвергнуть ее сжатию (или растяжению) вдоль электрической оси, то на гранях, перпендикулярных этой оси, появятся электростатические заряды, равные по значению и противоположные по знаку. При переходе от сжатия к растяжению и обратно знаки зарядов меняются в соответствии с изменением знака силы, действующей вдоль электрической оси.

Значение Qx заряда, возникающего вследствие действия силы Fх вдоль электрической оси, или давления рх, действующего на площадь грани , равно:

,                                 (1.3.10)

где k — пьезоэлектрическая постоянная пли пьезоэлектрический модуль, Кл/Н.

Коэффициент k не зависит от размеров кристалла, однако его значения различны для разных пород кварца. Значение k для применяемого кварца равно Кл/Н.

Если при действующем давлении рх весь заряд с граней Sx сиять, а затем давление рх изменить до р'к, то на гранях вновь появится заряд Q'x, равный:

Q'x = k (p'x — рх) Sx.	                                      (1.3.11)

При действии силы Fу вдоль механической оси заряды появляются также на гранях Sx. При этом знаки зарядов обратны тем, которые появляются при действии силы Fx того же знака, что и сила Fу. Таким образом, эффект растяжения кварца в направлении одной оси равнозначен эффекту сжатия его в направлении другой оси. Установлено, что значение заряда Qy, появляющееся на гранях Sx в результате действия силы Fx, равно:

.                                          (1.3.12)

Уравнение (1.3.12) показывает, что увеличение заряда Qv при одной и той же силе Fy может быть достигнуто путем увеличения размера аy или уменьшения размера ах.

Уравнение (1.3.12) можно представить в следующем виде:

=-k	                (1.3.13)

где рy — давление, действующее на площадь грани Sy = ахаz.

Действие силы Fz в направлении оптической оси не вызывает появления заряда.

Пьезоэлектрический эффект называется продольным, если заряд на гранях Sx возникает вследствие действия сил Fx, и поперечным, если заряды на тех же гранях Sx появляются под действием сил Fy.

Пьезокварцевые манометры, позволяющие измерять давление до 1000 кгс/см2 (100 МПа) и выше, широко применяются при измерении быстропеременных давлений. При этом чем быстрее протекает исследуемый процесс, тем достовернее данный метод. Практически пьезоэлектрический эффект можно считать безынерционным и достаточно стабильным.

Устройство преобразователя пьезокварцевого манометра с продольным пьезоэффектом схематично показано на рисунке 1.3.7. В корпусе преобразователя расположены две кварцевые пластины 2 и 4, которые обращены друг к другу сторонами одинаковой полярности. Эти стороны кварцевых пластин прилегают к металлической контактной пластине 3. Вторые стороны кварцевых пластин прилегают к металлическим опорам 1 и 5 и через них электрически замыкаются на корпус преобразователя. Металлические опоры вместе со столбиком из кварца зажимаются между металлической плоской мембраной 9 и крышкой 6. Шарик, находящийся между крышкой 6 и верхней опорой, способствует равномерному распределению давления на поверхности кварца. Нижняя часть корпуса имеет штуцер 10 для соединения преобразователя с объектом измерения.

При измерении давления положительный заряд, появляющийся на гранях кварцевых пластин, отводится на корпус, а отрицательный заряд с граней пластин снимается контактной пластиной 3 и с помощью провода 8 подается на измерительное устройство. Втулка из янтаря, установленная в канале 7, изолирует провод от корпуса преобразователя.

Рисунок 1.3.7 Манометр с пьезокварцевым преобразователем.

Рисунок 1.3.8 Принципиальная схема пьезо-кварцевого манометра.

При измерении давления газа, например в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, необходимо учитывать, что преобразователь может нагреться до сравнительно высокой температуры. При этом, хотя у кварца и не наблюдается заметного изменения пьезоэлектрической постоянной, однако чувствительность преобразователя может изменяться, так как вследствие наличия деформаций изменяется  предварительное сжатие кварцевого столбика. Кроме того,  нагрев корпуса вызывает быстрое прогорание мембраны. В силу указанных причин пьезокварцевые преобразователи для таких условий работы изготовляют с водяным охлаждением.

Чувствительность преобразователя можно повысить посредством увеличения активной площади мембраны, применения большего числа последовательно включенных кварцевых пластин или посредством применения удлиненной кварцевой пластины, работающей с использованием поперечного пьезоэффекта.

Основные трудности измерения давления при помощи пьезопре-образователя вызываются электростатической природой зарядов, их малым значением, невозобновляемостью и тенденцией к быстрому стеканию через утечки.

В качестве примера рассмотрим упрощенную электрическую схему пьезокварцевого манометра, показанную на рисунке 1.3.8. Отрицательный заряд, появляющийся на кварцевых пластинках преобразователя П, заряжает конденсатор С и управляющую сетку четырехэлектродной лампы Л1 до некоторого отрицательного по отношению к катоду потенциала. Этот потенциал определяется значением давления, действующего на кварцевые пластины преобразователя, и суммарной емкостью сеточного контура лампы. Под влиянием изменения потенциала управляющей сетки изменяется анодный ток лампы. Этот ток усиливается второй лампой Л2, на сетку которой подается напряжение, снимаемое с резистора R1. В анодную цепь второй лампы включен шлейф магнитоэлектрического осциллографа (ШО). Параллельно этому шлейфу включена батарея с регулировочным резистором R2, предназначенная для компенсации нулевого тока усилителя [2].

1.3.4.2 Манометры сопротивления

Действие манометров сопротивления основано на изменении электрического сопротивления веществ под действием внешнего избыточного давления. К числу таких веществ относятся полупроводники, платина, манганин, констаитан, вольфрам и ряд других металлов. Для целей измерения давления, а следовательно, и изготовления первичного преобразователя (или чувствительного элемента), как показали экспериментальные исследования, в наибольшей степени подходит манганин.

Манганин имеет линейную зависимость приращения                                электрического сопротивления от давления Ри:

где к — коэффициент изменения сопротивления манганина, см2/кгс.

Рисунок 1.3.9 Манометр с преобразователем из манганиновой проволоки.

Линейная зависимость сопротивления манганина подтверждается опытными данными вплоть до давления 30 000 кгс/см2 (3000 МПа). Кроме того, он обладает очень малым температурным коэффициентом электрического сопротивления, что дает возможность не считаться при измерении давления с изменениями температуры окружающего прибор воздуха. Небольшая чувствительность преобразователя ограничивает применение этого манометра измерением сверхвысоких давлений (более 1000 кгс/см2 или 100 МПа).

Коэффициент k манганина для разных партий лежит в интервале от , и манометры с преобразователем из манганиновой проволоки требуют индивидуальной градуировки.

На рисунке 1.3.9 показана схема манометра с преобразователем из манганиновой проволоки. В корпусе манометра 1 на двух металлических стержнях 3 смонтирован манганиновый резистор 2. Металлические стержни, являющиеся одновременно выводными проводниками, электрически изолированы от корпуса преобразователя. Крепление стержней осуществляется посредством гайки 4. Герметичность соединения гайки 4 с корпусом преобразователя достигается уплотнением, состоящим из двух шайб и изоляционных прокладок. Ниппель 5 служит для присоединения преобразователя на месте его установки к объекту.

Стержни в верхней своей части имеют зажимы, служащие для присоединения преобразователя к измерительному прибору. Для измерения сопротивления манганиновой катушки преобразователя обычно применяют мосты, а при точных измерениях — потенциометры. Пределы допускаемой основной погрешности манометра с манганиновым резистором не превышают ±1 %. При более тщательной градуировке прибора погрешность показаний может быть значительно уменьшена.

1.3.5 Грузопоршневые манометры

В грузопоршневых манометрах измеряемое давление уравновешивается силой тяжести неуплотненного поршня с грузами. Манометры используются в качестве образцовых средств для поверки приборов давления в диапазоне от —3 до 2,5.104 кПа, а также для точных измерений давления в лабораторной практике. Схема поршневого манометра, имеющего диапазон измерения 6 МПа (МП-60), представлена на рисунке 1.3.10. Поршень 1 с тарелкой 2 для грузов 3 перемещается внутри цилиндра 4. Поршневая пара подгоняется таким образом, чтобы зазор между поршнем и цилиндром не превышал 0,01 мм. Имея такой зазор даже при высоких давлениях скорость опускания поршня из-за утечки рабочей жидкости не превышает 1 мм/мин. Для обеспечения равномерного зазора между цилиндром и поршнем последний в момент измерения вращают по часовой стрелке. В манометрах с диапазоном измерения 0,6 МПа и выше вращение поршня осуществляется вручную. В манометрах с диапазоном измерения 0,06 и 0,25 МПа вращение поршня производится электрическим двигателем.

Рисунок 1.3.10. Схема грузопоршневого манометра МП-60:

1 — поршень; 2 — тарелка; 3 — грузы; 4 — цилиндр; 5 — вентиль; 6 — резервуар; 7 — поршень винтового пресса 8; 9 — стояк; 10—12 — запорные вентили

Внутренняя полость поршневого манометра тщательно заполняется рабочей жидкостью (керосином, касторовым или трансформаторным маслом). Заливка жидкости производится при открытом вентиле 5 через отверстие в дне резервуара 6, поршнем 7 винтового пресса 5 жидкость засасывается внутрь манометра. С помощью пресса 8 в процессе измерения обеспечивается подъем поршня 1 с грузами до высоты, заданной указателем. К стоякам 9 с запорными вентилями 10 подключаются поверяемые манометры. Вентиль 11 служит для слива жидкости из поршневого манометра. Для получения заданного давления на тарелку с учетом ее массы с поршнем накладываются грузы, создающие определенную силу тяжести. При суммарной массе поршня с грузами М создаваемое давление

P=Mg/S                                         	           (1.3.14)

где S — эффективная площадь поршня 1, равная сумме площади торца поршня и половины площади зазора; g — ускорение свободного падения.

Учитывая, что калибровка грузов производится для нормального ускорения свободного падения, при измерениях должны вводиться поправки на местное ускорение свободного падения. Площадь поршня в рассмотренной конструкции манометров составляет 0,5 и 1 см2, что обеспечивает отсутствие прогиба поршня под тяжестью грузов. Класс точности манометров 0,02; 0,05. Давление во внутренней полости грузопоршневых манометров может создаваться винтовым прессом 8 без использования грузопоршневой колонки. В этом случае вентилем 12 колонка отключается, а создаваемое давление измеряется образцовым манометром, подключенным к одному из стояков. Для расширения диапазона давлений, измеряемых грузопоршневыми  манометрами, используются поршни дифференциальные, разгруженные, косвенного нагружения с мультипликаторами.

Низкая погрешность воспроизведения и измерения давления с помощью грузопоршневых манометров определяется в соответствии с (1.3.14) высокой точностью задания массы грузов, площади сечения поршня и ускорения свободного падения [3].

Контрольные вопросы

1 Каков принцип действия жидкостных манометров?

2 Что используется в качестве рабочей жидкости в жидкостных манометрах?

3 Какие разновидности упругих чувствительных элементов вы знаете?

4 Манометры с какими упругими чувствительными элементами вы выберете для измерения давления в приделах: 0÷1 кПа; 0÷0,1 МПа; 0÷100 МПа?

5 Какие разновидности манометров вы знаете?

6 Что определяет высокую точность грузопоршневых манометров?

1.4 Измерение расхода, количества и уровня жидкостей и сыпучих тел

Элементы теории измерения расхода по перепаду давления в сужающем устройстве. Стандартные сужающие устройства. Расходомеры постоянного перепада давления. Виды расходомеров: тахометрические, электромагнитные, ультразвуковые. Измерение количества вещества. Счетчики количества для измерения жидкостей и газов. Измерение количества и расхода тепла. Современные универсальные теплоэнергоконтроллеры (газа, пара, жидкости)

Общие сведения о методах измерения уровня жидкости и сыпучих тел. Уровнемеры с визуальным отсчетом. Гидростатические уровнемеры. Другие способы измерения уровня и измерение уровня сыпучих тел

1.4.1 Общие сведения

При измерениях, связанных с учетом количества вещества, важнейшими исходными понятиями являются количество вещества и расход.

Расход есть количество вещества, протекающего через сечение трубопровода в единицу времени. В соответствии с выбранными единицами может производиться измерение:

-массового расхода Q, ;                                                         (1.4.1)

-объемного расхода .                                                                 (1.4.2)

Единицы массы и массового расхода дают более полные сведения о количестве или расходе вещества, чем единицы объема, так как объем вещества, особенно газов, зависит от давления и температуры. При измерении объемных расходов газов для получения сопоставимых значений результаты измерения приводят к определенным (так называемым нормальным) условиям. Такими нормальными условиями принято считать температуру ( = 20 °С, давление Р = 101,325 кПа (760 мм рт. ст.) и относительную влажность φ = 0.

Измерительный прибор, служащий для измерения расхода вещества, называется расходомером, а прибор для измерения количества вещества -счетчиком количества (счетчиком). В каждом конкретном случае к этим терминам следует добавлять наименование контролируемой среды. Во многих случаях показания расходомеров суммируются во времени и используются, как и  показания  счетчиков, для определения количеств израсходованного газа, отпущенной горячей воды или пара при проведении коммерческих расчетов или определении экономических показателей работы оборудования.

Существует большое разнообразие методов измерения расхода и конструктивных разновидностей расходомеров и счетчиков. Наибольшее распространение получили следующие разновидности расходомеров:

- переменного перепада давления с сужающими устройствами;

- постоянного перепада давления (расходомеры обтекания);

- тахометрические, электромагнитные, ультразвуковые, вихревые, массовые. Большинство выпускаемых, в настоящее время, расходомеров и счетчиков являются микропроцессорными  приборами с широкими  функциональными возможностями.

1.4.2 Краткая теория измерения расхода по перепаду давления в сужающих устройствах

Данный метод измерения расхода основан на зависимости перепада давления в неподвижном сужающем устройстве (СУ), устанавливаемом в трубопроводе, от расхода измеряемой среды. Это устройство является первичным преобразователем расхода. Создаваемый в сужающем устройстве перепад давления измеряется дифманометром (вторичный прибор), который может быть показывающим со шкалой в единицах расхода. При необходимости дистанционной передачи показаний дифманометр снабжается преобразователем, который линией связи соединяется со вторичным прибором и другими устройствами. Метод измерения расхода является наиболее отработанным, сужающие устройства и дифманометры для них выпускают все крупнейшие приборостроительные фирмы мира. Для измерения расхода пара, газа, жидкостей в трубопроводах диаметром свыше 300 мм в основном используется этот метод.

Рассматриваемый принцип измерения заключается в том, что при протекании потока через отверстие сужающего устройства повышается скорость потока по сравнению со скоростью до сужения. Увеличение скорости, а следовательно, и кинетической энергии вызывает уменьшение потенциальной энергии и соответственно статического давления. Расход может быть определен при известной градуировочной характеристике

Q = f (Δр) по перепаду давления Δр на сужающем устройстве, измеренному дифманометром. Использование рассматриваемого метода измерения требует выполнения определенных условий:

-характер движения потока до и после сужающего устройства
должен быть турбулентным и стационарным;

-поток должен полностью заполнять все сечение трубопровода;

-фазовое состояние потока не должно изменяться при его течении через сужающее устройство (пар является перегретым, при этом
для него справедливы все положения, касающиеся измерения рас
хода газа);

-во внутренней полости трубопровода до и после сужающего устройства не образуются осадки и другие виды загрязнений;

-на поверхностях сужающего устройства не образуются отложения, изменяющие его геометрию.

Сужающие устройства условно подразделяются на стандартные, специальные и нестандартные. Стандартными называются сужающие устройства, которые рассчитаны, изготовлены и установлены в соответствии с нормативным документом. К числу специальных относятся стандартные диафрагмы для трубопроводов с внутренним диаметром менее 50 мм. Сужающие устройства, не относящиеся к этим двум группам, называются нестандартными. Градуировочная характеристика стандартных сужающих устройств определяется с помощью расчетов без индивидуальной градуировки. Это нашло широкое применение данного метода для измерения расходов воды, пара, газа в трубопроводах больших диаметров. Градуировочные характеристики нестандартных сужающих устройств определяются в результате индивидуальной градуировки.

В качестве стандартных сужающих устройств для измерения расхода жидкостей, газов и пара используются диафрагмы, сопла и значительно реже трубы и сопла Вентури. Диафрагма (смотри рисунок 1.4.1,а) представляет собой тонкий диск с круглым отверстием, ось которого располагается по оси трубы.

Передняя (входная) часть отверстия имеет цилиндрическую форму, а затем переходит в коническое расширение. Передняя кромка отверстия должна быть прямоугольной (острой) без закруглений и заусениц.

а)	                               б)                                       в)

Рисунок 1.4.1 - Стандартные сужающие устройства:

а – диафрагма,  б – сопло, в - сопло Вентури

Стандартные диафрагмы устанавливаются на трубопроводах диаметром не менее 50 мм. Диапазон рабочих чисел Rе зависит от относительного диаметра СУ и для диафрагмы он составляет от 105 до 108 .

Сопло (смотри рисунок 1.4.1, б) имеет спрофилированную входную часть, переходящую затем в цилиндрический участок диаметром d. При измерении расхода газа стандартные сопла устанавливаются на трубопроводах диаметром не менее 50 мм (при измерении расхода жидкости - не менее 30 мм), числа Rе потока при этом должны составлять .

Сопла Вентури (смотри рисунок 1.4.1, в) содержит входную часть с профилем сопла, переходящую в цилиндрическую часть, и выходной конус. Минимальный диаметр трубопровода для стандартных сопл Вентури составляет 65 мм. Диапазон числа Rе составляет от  .

Рассмотрим движения потока через сужающее устройство на примере диафрагмы. На рисунке 1.4.2 показаны профиль потока, проходящего через диафрагму, а также распределение давления вдоль стенки трубы (сплошная линия) и по оси трубы (штрихпунктирная линия). После сечения А струя сужается и, следовательно, средняя скорость потока возрастает. Вследствие инерции струя продолжает сужаться и на некотором расстоянии после диафрагмы, место наибольшего сужения находится в сечении В. Увеличение скорости на участке АВ сопровождается уменьшением статического давления от первоначального значения  до минимального значения . После сечения В начинается расширение струи, которое заканчивается в сечении С. Этот процесс сопровождается уменьшением скорости и увеличением статического давления. В сечении С скорость примет первоначальное значение  (как в сечении А), но давление  будет меньше первоначального на , называемое потерей давления в сужающем устройстве. Наличие потери давления вызвано потерей энергии потока в мертвых зонах, находящихся за диафрагмой, из-за сильного вихреобразования в них. Для определения общей зависимости между расходом и перепадом давления предположим:

-жидкость несжимаема (т. е. плотность жидкости не изменяется при прохождении через сужающее устройство);

-отсутствует теплообмен с окружающей средой и трубопровод горизонтален.

В этом случае закон сохранения энергии для сечений А и В может быть записан в виде уравнения Бернулли

/ρ+(2)/2=/ρ+(2)/2      (1.4.3)

где  и - поправочные коэффициенты на неравномерность распределения скоростей в сечениях А и В, , - средние скорости потока в сечениях А, В. Для неразрывной струи несжимаемой жидкости плотностью ρ, движущейся по трубе сечением F со скоростью v, массовый расход можно выразить формулой Q= ρvF. Из этого уравнения

неразрывности легко получить

соотношение

=                                                          (1.4.4)

где  и - площади струи в сечениях А и В.Отношение площади отверстия сужающего устройства  к площади трубопровода F называется относительной площадью (модулем) сужающего устройства

m =/F =(d/D)2,

где d и D - диаметры отверстия сужающего устройства и трубы.

Отношение μ = / называется коэффициентом сужения струи. С учетом этого можно получить другую запись выражения (1.4.4)  = μ m. Подставим это значение  в уравнение (1.4.3), получим

.                                   (1.4.5)

В расходомерах обычно измеряется перепад давления не в сечениях А и В

(т.е. не -), а непосредственно до и после сужающего устройства (перепад (-) на рисунке 1.4.2 отмечены точки отбора давлений на дифманометр). Эти перепады различаются по значению.

Отношение этих перепадов ξ  =(-) /(-), тогда

, и учитывая, что Q= ρ= ρμ, получим

или

.                                         (1.4.6)

Величина α называется коэффициентом расхода, который определяется формулой

α .

Для объемного расхода выражение, учитывая   Q= Q/ρ,  имеет вид

Q =  α    .                                   (1.4.7)

При измерении расхода газа или пара плотность среды изменяется при прохождении через сужающее устройство вследствие изменения давления. Это учитывается введением в уравнение расхода поправочного множителя на расширение  измеряемой среды ε. Окончательно получим выражение вида

,                                                          (1.4.8)

,                                                        (1.4.9)

где , Па.

Входящие в формулы для определения расхода значения α и ε находятся из соответствующих таблиц и графиков.

Коэффициент расхода α зависит от типа сужающего устройства и определяется α=f (m, Re). Он характеризует реальные условия работы сужающего устройства и является расчетным.

Поправочный  множитель на расширение  измеряемой среды ε  вводится в уравнение расхода вследствие изменения плотности среды при прохождении через сужающее устройство и определяется  ε = f (, m, к), где к - показатель адиабаты.

Расходомеры с сужающими устройствами получили широкое применение из-за следующих их основных достоинств:

- сужающие устройства простые, дешевые и надежные средства измерения расхода;

- сужающие устройства универсальны, т.е. могут применяться для измерения расхода практически любых однофазных (иногда и двухфазных) сред в широком диапазоне давлений, температур, расходов и диаметров трубопровода;

-градуировочная характеристика стандартных сужающих устройств может быть определена расчетным путем, поэтому отпадает необходимость в образцовых расходомерных установках;

-возможность использования для различных условий измерения однотипных по устройству дифманометров и вторичных приборов (индивидуальным для каждого расходомера является только сужающее устройство).

К недостаткам относят следующие факторы:

-нелинейная зависимость между расходом и перепадом, что не позволяет измерять малые расходы из-за высокой погрешности измерения;

- необходимость индивидуальной градуировки сужающего устройства  при измерении расходов при малых числах Re или в трубах малого диаметра;

- расходомеры с сужающими устройствами имеют ограниченную точность, причем, погрешность измерения колеблется в широких пределах (1,5-3%) в зависимости от состояния сужающего устройства, диаметра трубопровода, постоянства давления и температуры измеряемой среды;

- ограниченное быстродействие (инерционность) [2].

1.4.3 Расходомеры постоянного перепада давления

Расходомерами постоянного перепада являются ротаметры. Ротаметры используются в промышленных и лабораторных условиях для измерения небольших объемных расходов жидкостей (верхние пределы от 0,002 до 70 м3/ч) или газов (верхние пределы от 0,05 до 600 м3/ч) в вертикальных трубопроводах диаметром 3...150 мм.

В простейшем виде ротаметр представляет собой вертикальную стеклянную трубку 1 (смотри рисунок 1.4.3), внутри которой располагается поплавок 2. Поплавки могут иметь различную форму. Одна из форм - цилиндрическая с нижней конической частью и верхним бортиком с вырезанными на нем косыми канавками. Контролируемая среда при протекании через эти канавки обеспечивает вращение поплавка, при этом он центрируется по оси трубки и устраняется его трение о стенки.

Между бортиком поплавка и стенкой трубки образуется кольцевой зазор , при прохождении через который  поток сужается, скорость его растет и возникает разность между давлением  в сечении АА до начала сужения и давлением  в самом узком сечении ВВ

Рисунок 1.4.3                кольцевой струи. С подъемом поплавка площадь  увеличивается. Принцип действия ротаметра основан на уравновешивании силы тяжести поплавка силами,  действующими на него со стороны                               жидкости. При этом вертикальное положение поплавка будет однозначно связано с расходом. Рассмотрим силы, действующие на поплавок, находящийся в среде плотностью ρ. На поплавок, имеющий объем V, наибольшее сечение f, среднюю плотность  сверху вниз действует сила тяжести

.                                                         (1.4.10)

Снизу вверх на поплавок действуют:

- сила, обусловленная разностью статических давлений , возникающая вследствие ускорения потока в кольцевом зазоре между стенкой и поплавком,

;                             (1.4.11)

- динамический напор

,

где φ – коэффициент сопротивления поплавка, зависящий от его формы, ρ- плотность среды, υ - ее скорость в сечении АА;

- сила трения потока о боковую поверхность поплавка ,

где k - коэффициент, зависящий от числа Рейнольдса и степени шероховатости поплавка, -средняя скорость потока в кольцевом зазоре, n - показатель степени, зависящий от скорости,  - площадь боковой поверхности поплавка.

Поплавок будет висеть в потоке жидкости или газа, если соблюдается равенство сил, действующих на него сверху и снизу:

.                                  (1.4.12)

Отсюда можно получить уравнение

.                                   (1.4.13)

Так как силы W, N малы, то можно записать

,                                          (1.4.14)

т.е. перепад давления на поплавке оказывается не зависящим от расхода (в действительности из-за увеличения W и N перепад с увеличением  расхода  несколько  уменьшается).   Поэтому  ротаметры относятся к группе расходомеров постоянного перепада.

Уравнение, связывающее  и , обычно записывается в виде, аналогичном уравнению расхода для расходомеров переменного перепада:

.                                 (1.4.15)

Из уравнения (1.4.15) следует, что при α = const существует линейная зависимость между  и . Это позволяет использование равномерной шкалы для ротаметров.

Из-за большого разнообразия контролируемых сред ротаметры подразделяются на две группы: для жидкостей, которые градуируются на воде  и для газов, которые градуируются на воздухе.

Погрешность измерения расхода ротаметром может быть определена через погрешности величин, входящих в формулу (1.4.15). Наибольшее влияние на погрешность оказывает изменение α (из-за изменения структуры потока вследствие турбулентности), погрешность определения плотности среды, отличие действительных размеров трубки и поплавка от расчетных, отличие массы поплавка от расчетной. Эти погрешности имеют достаточно большие значения, причем некоторые из них возрастают к началу шкалы. Основная погрешность ротаметров обычно равна ±(2...3)%, при индивидуальной градуировке она может быть уменьшена до ±(0,5...1) %.

Ротаметры обладают рядом достоинств:

простота устройства, возможность измерения малых расходов однофазных жидкостей и газов в трубопроводах малых диаметров, высокая точность при индивидуальной градуировке прибора, малая потеря давления, практически равномерная шкала.

Недостатками ротаметров являются:

необходимость установки только на вертикальных участках трубопроводов; трудности дистанционной передачи показаний и записи; непригодность для измерения расхода сред с высокими давлением и температурой [2].

1.4.4 Тахометрические, индукционные, ультразвуковые расходомеры

1.4.4.1 Тахометрические расходомеры

Тахометрическими называются расходомеры, в которых скорость движения рабочего тела пропорциональна объемному расходу измеряемой среды. В большинстве случаев рабочее тело - преобразователь расхода (крыльчатка, турбинка, шарик и т.п.) - под воздействием потока вращается. В зависимости от устройства рабочего тела тахометрические расходомеры подразделяются на крыльчатые, турбинные, шариковые, камерные, кольцевые и др.

Тахометрические преобразователи расхода могут использоваться как в счетчиках количества, так и в расходомерах, и измеряют объемные расходы. При необходимости измерения массовых расходов они должны снабжаться либо измерителями температуры и давления, либо плотномерами, вычислительными устройствами. Тахометрические расходомеры применяются для измерения расхода различных жидкостей (реже газов), причем некоторые их разновидности могут использоваться на загрязненных жидкостях. Наиболее широко эти расходомеры используются в коммунальном хозяйстве для учета индивидуального потребления горячей и холодной воды, газа.

При диаметрах трубопроводов от 15 до 40 мм применяются крыльчатые расходомеры, а от 50 до 250 мм - турбинные. На рисунке 1.4.4, а схематично показано устройство турбинного преобразователя расхода. Преобразователь представляет

собой отрезок трубы с двумя

фланцами для присоединения его к трубопроводу. Внутри корпуса установлены струевыпрямители 2 и 3, соединенные осью, на которой расположена турбинка 4. В расходомерах частота вращения турбинки, пропорциональная объемному расходу, с помощью тахометрического преобразователя 5 преобразуется в частоту импульсов выходного сигнала. В счетчиках количества число оборотов турбины, пропорциональное количеству протекшего вещества, измеряется счетным механизмом, соединенным с осью турбинки шестеренчатым редуктором и магнитной муфтой. Счетчики могут давать импульсный сигнал, пропорциональный числу оборотов. Турбинки тахометрических расходомеров подразделяются на аксиальные (смотри рисунок 1.4.4, а) и тангенциальные (смотри рисунок 1.4.4, б). У первых - ось совпадает с направлением потока, у вторых - она перпендикулярна потоку. При незначительных нагрузках на турбинку ее частота вращения ω пропорциональна объемному расходу .

Тахометрические расходомеры обладают следующими положительными чертами: широкий динамический диапазон; высокая точность, получаемая за счет индивидуальной градуировки приборов; простота получения и съема показаний.

К числу их недостатков относятся значительная потеря давления, требования к длинам линейных участков до (свыше 10D) и после (более 3D) счетчика, износ подшипников при наличии загрязнений в воде и газах, ограничения по диаметру трубопровода.

1.4.4.2 Электромагнитные расходомеры

Принцип действия электромагнитных расходомеров основан на законе электромагнитной индукции, в соответствии с которым в электропроводной жидкости, пересекающей магнитное поле, индуцируется ЭДС, пропорциональная скорости движения жидкости. В настоящее время электромагнитные расходомеры это самые распространенные приборы для измерения расхода воды в трубопроводах диаметром менее 250 мм. Это объясняется их положительными чертами, такими как независимость показаний от вязкости и плотности среды; большой динамический диапазон  и др.

Электромагнитные  расходомеры могут быть использованы
в ряде случаев, когда применение расходомеров других типов
затруднено или невозможно вовсе: при измерении расхода агрессив
ных, абразивных и вязких жидкостей, пульп, жидких металлов.

Принципиальная схема первичного преобразователя электромагнитного расходомера показана на рисунке 1.4.5. Рабочий участок трубы преобразователя 1, изготовленный из немагнитного материала и покрытый изнутри электрической изоляцией 2 (резиной, эмалью, фторопластом и т.п.), расположен между полюсами электромагнита. Через стенку трубы изолированно от нее по диаметру введены электроды 3, находящиеся в электрическом контакте с жидкостью. Силовые линии магнитного поля направлены перпендикулярно плоскости, проходящей через ось трубы и линию электродов. Согласно закону электромагнитной индукции при осесимметричном профиле скоростей в жидкости между электродами будет

наводиться ЭДС                    (1.4.16)

где В (Тл) - индукция магнитного поля, υ (м/с) - средняя скорость жидкости, D(м) -длина жидкостного проводника, равная диаметру трубы. Учитывая, что , получаем:

.                                         (1.4.17)

Отсюда следует, что Е прямо пропорциональна объемному расходу. Измерение наведенной ЭДС осуществляется измерительным прибором ИП.

1.4.4.3 Ультразвуковые расходомеры

Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на измерении зависящего от расхода того или иного акустического эффекта, возникающего при прохождении ультразвуковых колебаний через контролируемый поток жидкости или газа.

Наибольшее распространение получили расходомеры, основанные на перемещении ультразвуковых колебаний движущейся средой. В таких расходомерах ультразвуковые колебания, создаваемые пьезоэлементами, направляются по потоку жидкости и против него. Разность времен прохождения Δτ ультразвуковыми импульсами расстояния между излучателем и приемником по потоку и против потока пропорциональна скорости потока, т.е. скорость ультразвука относительно стенок трубы зависит от скорости потока.

Ультразвуковые расходомеры в последние годы получают все более широкое распространение благодаря следующим достоинствам:

высокой точности измерения, составляющей ±(1;2) %; широкому диапазону диаметров трубопроводов  от 10 мм и выше без ограничений; малой инерционности и отсутствию потери давления; широкому диапазону температур (от -220 до 600°С) и давлений.

К недостаткам этого метода измерения расхода следует отнести:

сложность и высокая стоимость приборов, которая при прочих
равных условиях в 3-4 раза превышает стоимость тахометрических
и электромагнитных расходомеров; ограничения по скорости потока.

Основными элементами преобразователей ультразвуковых расходомеров являются излучатели и приемники ультразвуковых колебаний. Ультразвуковые колебания, попадающие на приемник, вызывают его механическую деформацию в виде периодических сжатий и растяжений, которые преобразуются в переменное электрическое напряжение.

Расходомер с излучением, перпендикулярным потоку, приведен на рисунке 1.4.6. Пьезоэлемент 1, возбуждаемый генератором 2, создает ультразвуковые колебания, направленные перпендикулярно оси трубы. По мере увеличения средней скорости потока  ультразвуковой луч все более отклоняется по направлению скорости V. Угол отклонения луча θ будет определяться выражением

,           (1.4.18)

где с — скорость ультразвука в неподвижной среде.

Линейное отклонение луча у приемных пьезоэлементов 3 и 4

.                (1.4.19)

С увеличением  количество энергии, поступающей на пьезоэлемент 3, уменьшается, а поступающей на пьезоэлемент 4, растет и, таким образом, разностный сигнал, поступающий на вход усилителя 5, увеличивается. Расходомеры с такой схемой просты по устройству, но обладают ограниченной точностью из-за малого отклонения луча.

Все ультразвуковые расходомеры являются микропроцессорными, на выходе они имеют токовый и импульсный выходные сигналы, цифровой дисплей, интерфейсы, цепь сигнализации, значение суммарного расхода архивируется вместе с указанием нештатных ситуаций. Многие приборы могут измерять расход реверсивного потока [3].

1.4.4.4 Теплосчетчики

Измерение расхода и количества теплоты играет важную роль при автоматизации систем теплоснабжения. Прибор, измеряющий количество теплоты, перенесенной теплоносителем в единицу времени, называется тепломером. Прибор, измеряющий количество теплоты, перенесенной теплоносителем за некоторый промежуток времени, называется теплосчетчиком. Количество теплоты обычно выражается в гигаджоулях (гДж) или гигакалориях (Гкал), 1 Гкал = 4,1868 ГДж.

Теплосчетчики получили широкое распространение, поскольку по их показаниям производятся расчеты за полученную потребителями теплоту. Они устанавливаются как на источниках теплоты: ТЭЦ, РТС (районные тепловые станции), так и у потребителей. Теплоносителем служит вода, редко - пар. Все выпускаемые в настоящее время теплосчетчики являются многофункциональными микропроцессорными приборами, включающими в свой состав измерители температуры, расхода, давления и тепловычислители. Они имеют защиту от несанкционированного доступа, а используемые в них программы и заложенные функциональные возможности исходят из действующих правил как учета теплоты и теплоносителя, так и теплопотребления.

Реализуемые в теплосчетчиках алгоритмы расчета теплоты зависят

от вида теплоносителя и структуры системы отпуска теплоты. На рисунке 1.4.7 изображена закрытая система теплоснабжения, когда количество теплоносителя в системе остается постоянным; если количество теплоносителя меняется

из-за отпуска теплоносителя на нужды горячего теплоснабжения,

подпитку системы,

то система называется открытой.

В закрытой системе теплоснабжения количество отданной теплоты q за интервал времени ,  рассчитывается по формуле

q =                                   (1.4.20)

где  Q- массовый расход теплоносителя, ,- энтальпии теплоносителя на входе и выходе системы теплоснабжения, Т- время. Для расчета количества теплоты, отданной водой в открытой системе теплоснабжения, используются несколько алгоритмов, зависящих от структуры системы, используемых средств измерения расхода теплоносителя и места их установки [1].

Для расчета количества теплоты необходимо измерять расходы теплоносителя, температуры, давления и суммировать результаты расчета во времени. Определение количества теплоты представляет собой  косвенное измерение, его погрешность зависит:

- от погрешностей первичных средств измерений расхода или его разности температуры, давления;

- от алгоритма расчета, от погрешности тепловычислителя.

1.4.5 Уровнемеры с визуальным отсчетом

Измерение уровня жидкостей и сыпучих тел играет важную роль при автоматизации технологических процессов. Уровнемеры широко используются в пищевой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленностях. Уровнемеры применяются либо для контроля отклонения уровня от номинального и в этом случае они имеют двустороннюю шкалу, либо для определения количества вещества (в сочетании с известными размерами емкости) и в этом случае они имеют одностороннюю шкалу. Большую группу составляют сигнализаторы уровня, в которых выходной сигнал возникает при достижении уровнем верхнего или нижнего предельных значений.

В зависимости от условий измерения, характера контролируемой среды используются различные методы измерения уровня. Если нет необходимости в дистанционной передаче показаний, то уровень жидкости можно измерять уровнемерами с визуальным отсчетом (указательные стекла). При необходимости дистанционного измерения уровня применяются более сложные уровнемеры: гидростатические (дифманометрические и барботажные), буйковые и поплавковые, емкостные, индуктивные, радиоизотопные, волновые, акустические, термокондуктометрические. Разнообразие принципов действия и конструктивных исполнений уровнемеров обусловлено их использованием для измерения уровня воды, растворов и суспензий, нефтепродуктов, границ раздела сред, содержащих взвеси, сыпучих тел в различных отраслях народного хозяйства.

Такие уровнемеры основаны на визуальном измерении высоты уровня жидкости. При невысоких давлениях среды высота уровня измеряется в стеклянной трубке (указательном стекле), сообщающейся с жидкостным и газовым пространствами контролируемого резервуара. На рисунке 1.4.8 приведена схема уровнемера с визуальным отсчетом. При повышенных давлениях применяются плоские стекла, на поверхности которых со стороны жидкости нанесены вертикальные граненые канавки. Из условий прочности не рекомендуется применять указательные стекла длиной более 0,5 м, поэтому при большом диапазоне изменения уровня устанавливается несколько стекол в шахматном порядке таким образом, чтобы их диапазоны измерения перекрывались.

Основным источником дополнительной погрешности таких уровнемеров является разница плотностей жидкости в контролируемом резервуаре и в стекле, вызываемая различием температур (особенно если жидкость в резервуаре имеет высокую температуру, а указательное стекло находится на значительном удалении). Различие плотностей приводит к различию уровней в резервуаре  и указательном стекле  (уровень в стекле иногда называют «весовым» уровнем),

при этом абсолютная погрешность измерения

может быть вычислена по формуле:

,                                         (1.4.21)

где , - плотности жидкости в резервуаре и указательном стекле.

Погрешность может достигать существенных значений, поэтому для ее уменьшения необходима либо

тепловая изоляция уровнемера, либо продувка его жидкостью из резервуара перед отсчетом.

1.4.5.1 Гидростатические уровнемеры

В этих уровнемерах измерение уровня жидкости H постоянной плотности  сводится к измерению гидростатического давления создаваемого жидкостью

.                                                          (1.4.22)

Гидростатический уровнемер, в котором гидростатическое давление жидкости измеряется дифманометром, называется дифманометрическим.

Измерение высоты уровня непосредственно по величине гидростатического давления можно производить в резервуарах, находящихся как под атмосферным, так и под отличающимся от него давлением.

Схема подключения дифманометра (ДМ) к открытому резервуару, находящемуся под атмосферным давлением, изображена на рисунке 1.4.9. Обе импульсные трубки дифманометра 2 заполняются контролируемой жидкостью (если она не агрессивна). ДМ измеряет разность давлений , действующих на его чувствительный элемент. Согласно (1.4.2) для этих давлений можно записать

,      .

Тогда ДМ будет измерять перепад давлений, выражающийся через контролируемый уровень Н

.          (1.4.23)

Если

и , тогда    .          (1.4.24)

Из (1.4.23) и (1.4.24) видно, что дифманометрический уровнемер измеряет                                       «весовой» уровень, т.е. его показания будут

изменяться при изменении плотности среды.

Погрешность в показаниях также появится, если  имеется разность плотностей  и  в импульсных трубках (для исключения этой погрешности импульсные трубки прокладываются рядом).

Соотношение (1.4.24) справедливо только в том случае, если уровень жидкости в «минусовой» импульсной трубке (обозначенной знаком «–») будет неизменным при изменении контролируемого уровня Н. Для чего на этой импульсной трубке устанавливается уравнительный сосуд 1. Сосуд и импульсная трубка заливаются жидкостью до уровня «0», принятого за начальную отметку шкалы уровнемера.

Необходимость установки уравнительного сосуда легко пояснить с помощью рисунка 1.4.10. Предположим, что при Н=0 уровень жидкости в минусовой импульсной трубке соответствует линии «00». Очевидно, что убрать минусовую импульсную трубку и соединить минусовую камеру ДМ с атмосферой нецелесообразно, так как в этом случае при Н =0 на ДМ будет действовать перепад , т.е.

диапазон измерения ДМ будет использован не полностью. При увеличении Н будет расти давление в плюсовой (нижней) камере ДМ, что вызовет сжатие плюсовой (нижней на рисунке 1.4.10) мембранной коробки. В соответствии с принципом действия ДМ это приведет к расширению и увеличению объема мембранной коробки в минусовой (верхней на рисунке 1.4.10) камере (изменение объема коробок на рисунке 1.4.10 заштриховано). Очевидно, что такой же объем жидкости будет вытолкнут из верхней камеры в импульсную линию, что приведет к увеличению уровня в ней на . При этом перепад, действующий на ДМ равен .

Поскольку , показания уровнемера будут заниженными. В этом случае абсолютная погрешность измерения увеличивается с увеличением контролируемого уровня Н. Установкой уравнительного сосуда большого диаметра можно уменьшить , так как один и тот же объем жидкости, вытолкнутой из минусовой камеры ДМ, в широком сосуде вызовет меньшее изменение уровня, чем в тонкой импульсной трубке.

В случае измерения уровня агрессивной жидкости на импульсных линиях устанавливаются разделительные устройства. При этом ДМ и импульсные трубки ниже разделительных устройств заполняются

неагрессивной жидкостью. Простейшей схемой измерения уровня жидкости в резервуаре под давлением является представленная  на рисунке 1.4.11 схема измерения уровня в барабане котла с использованием однокамерного уравнительного сосуда. Уравнительный сосуд 1 подсоединяется к паровому пространству, причем и сосуд и труба 2 тепловой изоляцией не покрываются, что обеспечивает постоянство уровня за счет стока излишков конденсата в барабан. Трубка 3 непосредственно подключается к водяному пространству барабана. Выражение измеряемой дифманометром 4, можно получить через давления, создаваемые в плюсовой  и минусовой  камерах ДМ

(1.4.25)

где- плотность воды в уравнительном сосуде и импульсной трубке 2.

Давление  представляет собой сумму гидростатических давлений столба жидкости h в барабане, имеющего плотность , столба жидкости Н в импульсной трубке 3 плотностью  и столба пара в барабане высотой (Н-h) и плотностью :

.                           (1.4.26)

Таким образом, перепад , действующий на дифманометр, определяется выражением:

.     (1.4.27)

Из (1.4.27) можно заметить, что показания уровнемера зависят не только от текущего значения, но и от плотностей воды  и пара , которые в свою очередь зависят от температуры и давления среды в барабане. Поэтому расчет шкалы дифманометров-уровнемеров производят на рабочее (номинальное) давление в барабане.

Также на результат измерения оказывает влияние изменение плотности водыв импульсной трубке, так как при этом изменяется гидростатическое давление столба высотой Н в импульсной трубке 2, в то время как давление  должно оставаться постоянным. Это может происходить при изменении температуры окружающей среды или температуры среды в барабане.

Метод измерения уровня ДМ обладает рядом достоинств: механической прочностью, простотой монтажа, надежностью.

Недостатком является: чувствительный элемент ДМ находится в контакте с измерительной средой (необходимость использования специальных материалов для ДМ при измерении в агрессивных средах) [2].

Контрольные вопросы

1 Назовите область применения расходомеров переменного перепада давления, достойнства и недостатки этого метода измерения расхода.

2 Какие типы сужающих устойств вы знаете?

3 Какие составляющие определяют погрешность измерения расходомеров переменного перепада давления?

4 Назовите требования, предъявляемые к установке дифманометров при измерении расхода жидкостей и газов.

5 Какие разновидности специальных сужающих устойств вы знаете и каково их назначение?

6 Назовите область применения расходомеров постоянного перепада давления, достойнства и недостатки этого метода измерения расхода.

7 Какие силы обеспечивают нахождение в потоке поплавка во взвешенном состоянии.

8 Как вводится поправка на изменение плотности среды в показания поплавкового расходомера?

9 Какие разновидности расходомеров вы знаете и каково их назначение?

10 Какие разновидности уровнемеров вы знаете и каково их назначение?

11 Можно ли для измерения уровня воды использовать дифманометр с предельным номинальным перепадом 40 кПа при его расположении ниже минимального контролируемого уровня на 3 м. Резервуар открытый, максимальный уровень в нем 3 м.

1.5 Специальные измерения. Схемы теплотехнического контроля Рассмотренные средства измерения теплотехнических величин применяются в системах управления технологическими объектами, при теплотехнических исследованиях, контроле воздушного и водного бассейнов. Эффективность применения того или иного средства измерения зависит от согласованности его характеристик с характеристиками остальных элементов систем управления и контроля, соответствия условий эксплуатации условиям, предусмотренным технической документацией. Это определяет необходимость использования системного подхода к выбору средств измерения как одного из элементов системы, выполняющей ту или иную целевую функцию. Структура автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и ее место в общей системе управления предприятием зависят от вида последнего, разновидности технологического объекта и используемых средств контроля и автоматизации. Среди промышленных предприятий наибольшей общностью технологического оборудования, применяемых средств автоматизации и структур управления обладают тепловые и атомные электрические станции, на которых наиболее сложными технологическими объектами являются энергоблоки, включающие в себя котлы, реакторы, турбогенераторы и вспомогательное оборудование. Высокие скорости и параметры теплоносителя (давление достигает 36 МПа, температура 545 °С), большие единичные мощности, непрерывный характер производства обусловили необходимость создания для ведения технологических процессов энергоблоков одной из наиболее сложных в промышленности систем управления. Так, система управления энергоблоком 800 МВт включает в себя более 1600 контролируемых параметров, свыше 1000 регулирующих блоков, 120 локальных контуров регулирования. Проектирование любого теплового объекта сопровождается разработкой принципиальных схем теплотехнического контроля и автоматического регулирования, которые являются техническим документом, определяющим структуру АСУ ТП, объем и разновидность технических средств, используемых для ее реализации. Принципиальная схема теплотехнического контроля содержит функциональную схему технологического объекта с указанием мест отбора сигналов, размещения измерительных приборов и выполняемых ими функций. Прилагаемая к принципиальным схемам спецификация, содержащая в соответствии с позициями схем развернутые характеристики используемых средств контроля и регулирования, служит основой для составления заявочных ведомостей на приборы. С учетом большого объема используемых технических средств процесс проектирования АСУ ТП является трудоемким. Он сопровождается переработкой больших массивов технической документации и выполнением значительного объема графических работ. Вследствие этого разработаны системы автоматического проектирования (САПР) АСУ ТП, которые включены в ПТК и SCADA системы. Рисунок 1.6.1 Принципиальная схема теплотехнического контроля подогревателей высокого давления Исполнение принципиальных схем в настоящее время осуществляется в соответствии с ГОСТ 21.404-85 в двух вариантах. Рассмотрим схему теплотехнического контроля подогревателей высокого давления ПВД, обогреваемых паром отборов турбины. Изображенная на рис. 1.6.1 схема теплотехнического контроля основана на использовании вторичных показывающих и регистрирующих приборов, многошкального потенциометра. При аварийных отклонениях уровня система защиты ПВД производит их байпасирование. Для снижения вероятности ложного срабатывания защиты контакты вторичных приборов соединяются последовательно, благодаря чему защита срабатывает только при отклонении показаний обоих уровнемеров по любому из ПВД. Представленный на рисунке 1.6.1 объем средств теплотехнического контроля обеспечивает управление работой ПВД и контроль за их состоянием. В нижней части принципиальных схем указано место размещения первичных приборов, нормирующих преобразователей, вторичных приборов. Точками показано использование унифицированного сигнала для контроля по вызову, сигнализации, периодической регистрации, расчета ТЭП, блокировки и защиты. При большом числе линий связи между измерительными приборами и точками отборов допускается разрыв линий связи, как это показано на рисунке 1.6.1. Первичные приборы и преобразователи, вторичные приборы обозначаются окружностями, она разделяется чертой, если приборы установлены на щите. Если приборы установлены непосредственно на объекте (по месту), то круг чертой не разделяется. В верхней части круга указывается измеряемый параметр и функции прибора (показания, запись, сигнализация), причем первая буква характеризует параметр, вторая его уточняет, а три последующие определяют выполняемые прибором функции, в нижней части круга указывается номер прибора. Значения первых букв следующие: Т— температура; Р — давление; F — расход; L — уровень; Q — состав; D — плотность; М — влажность; R — радиоактивность; S — скорость, частота; V— вязкость; W— масса; К—время; G — размер, положение; Н—ручное воздействие; U — несколько разнородных измеряемых величин; Е— любая электрическая величина. Вторая буква в верхней части круга может пояснять первую: D — разность, перепад; F — соотношение, доля; J — автоматическое переключение; Q — суммирование по времени. Уточняющая буква может отсутствовать. Остальные буквы в верхней части круга характеризуют функции прибора: Е — первичное преобразование; Т — дистанционная передача; У — преобразование, вычислительные функции; I — показание; R — регистрация; A —сигнализация; С — регулирование; S — переключение, включение, отключение. Если прибор выполняет несколько функций, то его можно обозначать несколькими примыкающими окружностями. Буквы, стоящие справа вне круга могут пояснять измеряемую величину или преобразование, указать границу срабатывания сигнализации или защиты. Так, поясняющие Q буквы рН и æ обозначают соответственно анализатор рН и электрической проводимости. При расшифровке У буквы Е/Е, E/P обозначают преобразование электрического сигнала в электрический и пневматический. Буквы A, S могут поясняться буквами Н и L, характеризующие срабатывание сигнализации или защиты при достижении измеряемой величиной придельного значения верхнего или нижнего. В нижней части круга наносится цифровое или буквенно-цифровое позиционное обозначеие прибора, для которого в спецификации дается тип средства измерения и его характеристика. Для изображения схем теплотехнического контроля может быть использовано другое начертание, когда условные изображения измерительных приборов наносятся на функциональную схему, а не на отдельные поля в нижней части чертежа [1]. Контрольные вопросы 1 Какие элементы включает измерительный канал информационной системы? 2 Назовите два метода расчета метрологических характеристик измерительного канала. 3 Как обозначаются первичные преобразователи, установленные по месту, на схемах технологического контроля? 4 Какие существуют два способа начертания схем технологического контроля? 5 Как организуется проведение испытаний технологического оборудования?

Контрольная работа №1

Указать букву правильного ответа:

Международные стандарты, способствующие обеспечению качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании продукции

А) серии ISO 9000

В) серии ISO 14000

С) ISO 9000 и ISO 14000

D) ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003

Е) ISO 8402.

Международные стандарты, способствующие обеспечению охраны окружающей среды и предотвращения загрязнений наряду с обеспечением  социально-экономических потребностей самого предприятия

А) серии ISO 9000

В) серии ISO 14000

С) ISO 9000 и ISO 14000

D) ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003

Е) ISO 8402.

Укажите единицу измерения, не входящую в состав основных единиц СИ:

А)	метр
В)	килограмм
С)	секунда
D)	Ампер
Е)	Вольт

Укажите единицу измерения, не входящую в состав основных единиц СИ:

А)	метр
В)	килограмм
С)	Фарад
D)	Ампер
Е)	Моль

Абсолютная погрешность определяется по следующей формуле:

А)	- 
В)	(-)·100%/
С)	(-)·100%/

D)	=(+)/2 
Е)	В=|- |

Относительная погрешность определяется по следующей формуле:

А)	- 
В)	(-)·100%/
С)	(-)·100%/

D)	=(+)/2 
Е)	В=|- |

Вариация определяется по формуле:

А)	- 
В)	(-)·100%/
С)	(-)·100%/

D)	=(+)/2 
Е)	В=|- |

Среднее квадратическое отклонение результата измерений вычисляется по формуле:

А) 	 = / n

В)	=
С)	=
D)	
Е)

Статическая характеристика средств измерений

А)	
В)

С)

D) 	
Е)

10. Средства измерения, работающие по принципу изменения давления жидкости, газа, пара с жидкостью в замкнутом объеме при нагревании или охлаждении вещества,

А) Термометры расширения 
В) Термометры сопротивления

С) Манометрические термометры

D) Термоэлектрические термометры

Е)  Пирометры 
11. Средства измерения, основанные на свойстве разнородных металлов и сплавов образовывать в спае термоЭДС, зависящей от температуры спая,

А) Термометры расширения 
В) Термометры сопротивления

С) Жидкостные стеклянные термометры

D) Термоэлектрические термометры

Е)  Пирометры 
12. Вторичным прибором, работающим в комплекте с термоэлектрическими термометрами, не является

А) Магнитоэлектрический логометр
В) Магнитоэлектрические милливольтметры

С) Потенциометры

D) Нормирующие преобразователи

13. Вторичным прибором, работающим в комплекте с техническим термометром сопротивления, применяется

А) Магнитоэлектрический логометр
В) Магнитоэлектрические милливольтметры

С) Потенциометры

D) Нормирующие преобразователи

14. Приборы для измерения давления (указать неправильный ответ)

А) Манометры избыточного давления

В) Тяго- и напоромеры

С) Дифманометры

D) Вакуумметры

Е) Анемометры

15. Приборы для измерения расхода

А) Манометры избыточного давления

В) Тяго- и напоромеры

С) Дифманометры

D) Вакуумметры

Е) Анемометры

16. К жидкостным манометрам не относится

А) U- образный манометр

В) Чашечный манометр

С) Микроманометр

D) Однотрубный манометр

Е) Сильфонный дифманометр

17. МПШТ-68 обеспечивает измерение температур в интервале

А) от 13,81 до 903,89 К	
В) от 13,81 до 6300 К

С) от 1337,58 до 6300 К

D) от 903,89 до 1337,58 К

Е) от 0,01 до 100000 К.

18. Средства измерения, основанные на свойстве металлических проводников изменять электрическое сопротивление в зависимости от нагрева,

А) Термометры расширения 
В) Термометры сопротивления

С) Жидкостные стеклянные термометры

D) Термоэлектрические термометры

Е)  Пирометры 
19. Средства измерения, работающие по принципу измерения излучаемой нагретыми телами энергии, зависящей от температуры этих тел,

А) Термометры расширения 
В) Термометры сопротивления

С) Жидкостные стеклянные термометры

D) Термоэлектрические термометры

Е) Пирометры

20. Условия, необходимые для использования метода измерения расхода по перепаду давления в расходомерах с сужающим устройством (указать неправильный ответ)

А) Характер движения потока до и после сужения должен быть турбулентным и постоянным.

В) Поток должен заполнять все сечение трубопровода.

С) Фазовое состояние потока не должно меняться при прохождении через сужающее устройство.

D) Отсутствие загрязнений на внутренней поверхности трубопровода.

Е) Температура должна быть постоянной.

21. Единицы измерения массового расхода (указать неправильный ответ)

А) кг/с

В) кг/ч

С) т/ч

D) м/с

22. Единицы измерения объемного расхода (указать неправильный ответ)

А) л/ч

В) кг/ч

С) дм/мин

D) м/с

Е) м/ч

23. Условия применения уравнения Бернулли для определения зависимости между расходом и перепадом давления (указать неправильный ответ)

А) Среда должна быть несжимаема

В) Отсутствие теплообмена с окружающей средой

С) трубопровод должен быть расположен горизонтально

D) Температура должна быть постоянной.

24. Классификация видов анализаторов газа (указать неправильный ответ)

A) химические

B) тепловые

C) магнитные

D) оптические

E) электрические.

25. Формула для определения объемного расхода

A)

B)

C)

D)

26. Формула для определения массового расхода

A)

B)

C)

D)

27. Формула для определения объемного расхода в расходомерах с сужающими устройствами

A)

B)

C)

D)

28. Формула для определения массового расхода в расходомерах с сужающими устройствами

A)

B)

C)

D)

# Text boxes

Рисунок 1.2.10

0,5

Рисунок 1.1.1

х

х

y

х

у

+

-

y

11

1

2

Рисунок 1.1.4

П

х

ЧЭ

ПП

И Н

-

У

ИУ

КУ

в)

г)

+

-

+

НГ

а

•

•

b

•

c

мА

Е

Рисунок 1.2.11

t

Рисунок 1.2.14

Рисунок 1.2.13

К измерительным приборам

а)

в)

б)

Рисунок 1.2.16

Рисунок 1.2.17

Рисунок 1.2.18

Рисунок 1.2.19

Рисунок 1.2.20

Рисунок 1.2.21

Рисунок 1.2.22

Рисунок 1.2.23

Рисунок 1.2.24

г)

Рисунок 1.3.6 Кристалл кварца (а) и пластина кварца и ее оси (б).

0,5

Рисунок 1.3.2

0,5

Рисунок 1.3.5

Рисунок 1.4.11

Рисунок 1.4.10

Рисунок 1.4.9

Рисунок 1.4.8

Рисунок 1.4.7

Рисунок 1.4.6

Рисунок 1.4.5

а)                                     б)

Рисунок 1.4.4

Рисунок 1.4.2