Лабораторная работа №12

ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

МЕТОДОМ РЕФРАКТОМЕТРА

- Цель работы

Освоение метода измерения показателей преломления (рефракции) жидкостей с помощью рефрактометра по системе Аббе.

Ознакомление с основными приемами подготовки рефрактометра к измерениям. Изучение рефракции двухкомпонентных смесей и проверка формулы Лоренц-Лорентца.

Ознакомление со способом оценки поляризуемости молекул и их эффективного радиуса, способом количественного анализа двухкомпонентных смесей.

- Теоретическое введение к изучению закономерностей дисперсии света

  - Законы отражения и преломления электромагнитных (световых) волн

Рассмотрим случай, когда электромагнитная волна падает под произвольным углом на границу раздела двух сред.

Прежде всего необходимо составить выражение для электромагнитной волны, распространяющейся в произвольном направлении со скоростью V1 (рис.1).

Пусть x,y,z текущие координаты точки на плоскости, нормаль n к которой совпадает по направлению с z' а радиус-вектор этой точки - r. Если cosα, cosβ, cosγ - направляющие косинусы нормали n, то для волны, распространяющейся вдоль выбранного направления z', получится выражение:

Рис.1.	К выводу уравнения плоской

волны, распространяющейся вдоль

произвольного направления

Рис. 2.	К выводу законов отражения

и преломления электромагнтиных

волн

Теперь нетрудно составить выражения для падающей, отраженной и преломленной волн. По-прежнему границей раздела двух сред будем считать ху, удовлетворяющую условию z=0 . Будем считать также, что в падающей волне нормаль n лежит в плоскости zx (т.е. в плоскости рис. 2. cosβ=0). Никаких ограничений на направление нормалей n1 (в отраженной волне) и n2 (в преломленной волне) не будем налагать. Примем скорость распространения электромагнитной волны во второй среде V2. Тогда

E=ReE00expiωt−xcosα+zcosγV1

E1=ReE01expiω1t−xcosα1+ycosβ1+zcosγ1V1

E2=ReE02expiω2t−xcosα2+ycosβ2+zcosγ2V2

При z=0 граничное условие - равенство тангенциальных составляющих напряженности электрического поля будет иметь вид

Eτ+Eτ1=Eτ2

Последнее должно выполняться в любой момент времени t и при любых координатах х,у. Иначе

E00τexpiωt−xcosαV2+E01τexpiω1t−xcosα1+ycosβ1V1=E02τexpiω2t−xcosα2+ycosβ2V2

Это тождество будет справедливо лишь при выполнении ряда условий:

- ω=ω1=ω2 (этот результат тривиален для линейных задач, которые мы рассматриваем).

- cosβV1=cosβ2V2=0. Полагая, что нормаль n к падающей волне E лежит в плоскости zx, мы приходим к выводу, что нормали к отраженной и преломленным волнам (n1 и n2) также лежит в этой плоскости.

- cosαV1=cosα1V1=cosα2V2 Анализ этих соотношений удобнее всего в двух последовательных фазах:

  - cosα=cosα1, и следовательно α=α1 т.е. получен закон отражения электромагнитных (световых) волн - угол отражения волны равен углу падения γ=γ1.

  - cosα/cosα2=V1V2. Здесь, приняв во внимание, что α+γ=π2 и α2+γ2=π2 получим sinγ/sinγ2=v1v2 закон преломления электромагнитных волн. Последнее выражение можно представить, в более привычном виде вспомнив, что v1=cn1 и v2=cn2. Тогда окончательно получим

(1)

В оптике подобное соотношение обычно называют законом Снелли. Здесь n1 и n2 - абсолютные показатели преломления первой и второй среды, n21 относительный показатель преломления второй среды по отношению к первой, а с- скорость распространения электромагнитных (световых) волн в вакууме.

Если свет распространяется в обратном направлении (т.е. падает под углом γ2 из второй среды в первую), то падающий и преломленный лучи обмениваются местами (свойство обратимости световых лучей). В этом случае имеет место соотношение n21=1n12.

При распространении света из среды оптически менее плотной в среду оптически более плотную значение отраженной световой энергии возрастает с увеличением угла падения. Значение же энергии преломленного луча при этом уменьшается.

Если же свет распространяется из среды оптически более плотной в среду оптически менее плотную (меньший абсолютный показатель преломления), то здесь доля отраженной световой энергии также возрастает с увеличением угла падения. Однако, начиная с некоторого угла паденияγпр. Вся световая энергия луча отражается от границы раздела и свет не проходит из первой среды во вторую (явление полного внутреннего отражения).

Предельный угол полного внутреннего отражения γпр можно определить (приняв во внимание γ=π2) и n1>n2 согласно (1) как

sinγпр=n2n1							(2)

  - Дисперсия света

Под дисперсией света понимают разложение белого света в спектр, происходящее при преломлении, дифракции или интерференции света. В более узком смысле дисперсией света называют зависимость фазовой скорости электромагнитной (световой) волны от ее частоты, или зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины волны) света

n=f(λ0)							(3)

где λ0 - длина световой волны в вакууме.

Для количественной характеристики зависимости показателя преломления данного вещества от длины волны вводят понятия средней и относительной дисперсии. Если, например, двум длинам волн λ1 и λ2 соответствуют значения показателей преломления n1 и n2, то средняя дисперсия вещества может быть представлена соотношением

(4)

На практике за меру дисперсии принимают либо среднюю дисперсию np−nc, либо относительную дисперсию

(nF−nc)(nD−1)			(5)

где (nF,ncnD) - показатели преломления	для фраунгоферовых спектральных линий F, С, D с длинами волн  λF=486,1 нм, λD=589,3 нм. Гораздо реже употребляется величина, обратная относительной дисперсии, называемая коэффициентом дисперсии

ν=						 (6)

Для всех прозрачных бесцветных веществ значение функции (3) будет (dndλ)<0. Такой характер дисперсии называют нормальным. Если вещество поглощает, то в области поглощения и вблизи нее ход дисперсии обнаруживает аномалию (dndλ)>0.

Объяснение явлению дисперсии света может быть дано, например, с точки зрения взаимодействия электромагнитного поля световой волны с электрическими зарядами среды.

Под влиянием электрического поля световой волны диэлектрик (среда) поляризуется. Мера поляризации среды может быть оценена вектором P=Ne {x, где N - число диполей в единице объема, ex- электрический момент диполя. Известно, что значение вектора поляризации прямо пропорционально напряженности Е электрического поля световой волны P=εχE, где χ-электрическая восприимчивость вещества связана с диэлектрической проницаемостью вещества соотношением ε=1+χ. Согласно теории Максвелла показатель преломления n=εμ (причем для большинства прозрачных тел можно принять μ=1). Тогда, с учетом сказанного, можно получить следующее выражение:

n2=1+(Neε0E)x 	(7)

Размер смещения х можно найти, составив уравнение движения электрона, находящегося в атоме вещества, под воздействием электромагнитного поля световой волны. С этой целью рассмотрим силы, действующие на отдельный электрон:

- Вынуждающая сила со стороны электрического поля проходящей световой волны f1=eE0sinωt

- квазиупругая сила f2=−m0ω02x где ω0 - собственная частота электрона, m0 - масса его;

- сила трения, приводящая к затухающему характеру колебаний f2=−m0βx, где x- скорость движения электрона, β - показатель затухания.

Уравнение движения электрона, с учетом перечисленных выше сил, примет вид

m0x=eE0sinωt−m0ω02x−m0βx		(8)

Решением данного дифференциального уравнения будет выражение вида

x=A0sin(ωt+ϕ)						(9)

где,

A0=eE0m0(ω02−ω2)+4β2ω2 и tgϕ=−2βω(ω02−ω2)	(10)

Если силы трения малы (β→0) тогда вместо (9) запишем

x=eE0m0(ω02−ω2)sinωt		(11)

Подставив значение x из (11) в (7) окончательно получим

n2=1+Ne2ε0m0(ω02−ω2)		(12)

Анализ соотношения (12) представлен в форме графика n=f(ω) на рис. 3. Здесь отрезки АВ и СД- представляют участки нормальной дисперсий. При ω=ω0 показатель преломления не имеет определенного значения (пунктирная линия) из-за допущения об отсутствии сил трения β=0. Если же учесть затухание, то появится участок ВС, в пределах которого показатель преломления уменьшается с ростом частоты (аномальная дисперсия). Это проявляется в области резонансного поглощения (для частоты ω близкой к ω0). Уравнение (8) является неполным, ибо здесь нет учета действия соседних молекул и диполей. Если же учесть этот фактор, то, как показали Лоренц и Лорентц, будет справедлива, в случае неассоциированых жидкостей с неполярными молекулами, следующая зависимость для показателя преломления

(n2−1)(n2+2)=(4π3)Nα

и	[(n2−1)(n2+2)]Mρ=(4π3)Nα				 (13)

где: N - число частиц в единице объема, α - поляризуемость молекул, п - показатель преломления, N0- число Авогадро, ρ - плотность вещества, μ - молярная масса. Выражение (13) по существу, является знакомой по разделу “Электричество” курса общей физики формулой Клаузиуса-Мосотти (стоит лишь перейти от п к ε, согласно их связи nε, характеризующей электронную поляризацию плотных диэлектриков).

Величина [(n2−1)(n2+2)]Mρ=R носит название молекулярной рефракции. Для растворов, в частности, имеет место правило аддитивности молекулярных рефракций (рефракция раствора слагается из рефракций компонентов R=kckRk , где ск -концентрация к-той компоненты в молярных долях).

Если имеется, например, равномерная смесь двух компонентов с числом молекул в единице объема N1 и N2, то формула (13) приобретает вид

(n2−1)(n2+2)=(4π3)(N1α1+N2α2)				 (14)

Здесь: п- показатель преломления смеси , N1=(ρ1M1)N0,

ρ1=M1(V1+V2), N2=(ρ2M2)N0, ρ2=M2(V1+V2), где V1 - объем первой компоненты, V2 - объем второй компоненты.

Обозначим плотности чистых компонент через ρ01=M1V1 и ρ02=M2V2, а объемную плотность - δ=[V1(V1+V2)] Тогда (14) можно будет представить соотношением

n2−14πn2+23N0α1ρ01M1δ+4π3N0α2ρ02M2(1−δ)=n22−1n22+2+4π3N0αρ01M1−n22−1n22+2δ 	(15)

Или окончательно

n22−1n22+2=n22−1n22+2+n12−1n12+2+n22−1n22+2δ			(16)

Рис. 3. Вид дисперсии вблизи одиночной

полосы поглощения с частотой

2.3.  Определение показателей преломления

Существующие способы определения показателей преломления газообразных, жидких и твердых тел можно свести к следующим трем методам.

Первый метод используется для определения показателей преломления материала, из которого изготовлена призма, путем измерения наименьшего угла отклонения луча ею. Измерения обычно проводятся с помощью спектрометров (гониометр-спектрометров).

Второй метод основан на явлении полного внутреннего отражения путем наблюдения предельных лучей преломления при прохождении светом границы раздела двух сред с различными показателями преломления. Приборы, в основе которых лежит данный метод, называют рефрактометрами.

Третий метод основан на сравнении оптической плотности исследуемого вещества с эталонным. Это осуществляется путем определения разности хода когерентных лучей при распространении в средах с различными показателями преломления. Приборы, использующие этот метод, называют интерферометрами (интерферометрический рефрактометр).

В настоящей работе мы подробно рассмотрим лишь второй из отмеченных методов. Как уже упоминалось, измерения по этому методу ведутся	с помощью рефрактометров.	Наибольшее распространение среди них получили приборы системы Аббе рефрактометры типа PJI, РПЛ-3, ИРФ-22 и др.

Основной частью прибора является сложная призма, состоящая из двух прямоугольных призм с показателями преломления стекла больше 1,700. Верхняя призма осветительная (гипотенузная грань имеет матовую поверхность для рассеивания лучей). Нижняя призма- измерительная (рис. 4. слева).

Луч света, рассеянный поверхностью гипотенузной грани осветительной призмы, проходит тонкий плоскопараллельный слой исследуемой жидкости с показателем преломления п и падает на диагональную грань нижней (измерительной) призмы под всевозможными углами в пределах от 0° до 90°.

Скользящий пучок света (угол падения которого равен 90°), преломляясь на гипотенузной грани измерительной призмы, пойдет в последней под предельным углом преломления γпр и выйдет из нее под углом i. Этот угол i будет минимальным для всех остальных лучей рассеянного пучка. Поэтому в поле зрения окуляра Ок зрительной трубы будет наблюдаться четкая граница раздела светлого и темного поля (сверху темное поле, внизу- светлое). Если первичный пучок света направить снизу на большой катет измерительной призмы (рис. 4. справа), то не трудно убедиться, что положение темного и светлого полей в окуляре поменяется местами (сверху будет светлое поле, внизу- темное).

Рис. 4. Ход лучей в призмах при использовании методов:скользящего луча (слева), полного внутреннего отражения (справа).

Зная показатель преломления измерительной призмы п0 и ее геометрию легко определить (с учетом закона преломления) аналитическую формулу связи показателя преломления исследуемой жидкости п с известными параметрами

n=sinϕn02−sin2i−cosϕsini				 (17)

Эта формула лежит в основе конструирования рефрактометров и градуировки их отсчетных шкал.

- Устройство рефрактометров РПЛ-3, PJI  И  ИРФ-22

Оптические схемы приборов приведены на рис. 10.5 (вверху для рефрактометров РПЛ-3 и РЛ, а внизу - ИРФ-22).

Основными частями рефрактометров являются: измерительная головка (осветительная и измерительная призмы 2 и 3), компенсатор 4 и зрительная труба (детали 5,6,7,8 и 9).

От осветителя 1 (или зеркала для рефрактометра РЛ и ИРФ-22) луч света направляется на двойную призму, между диагональными плоскостями которой находится тонкий слой жидкого исследуемого вещества. Далее луч проходит дисперсионный компенсатор 4, объектив зрительной трубы 5, призму 6, сетку 7 с визирными линиями (три черточки для РПЛ-3 и РЛ, перекрестие -линию для ИРФ-22), шкалу 8 и через окуляр 9 попадает в глаз наблюдателя.

Дисперсионный компенсатор предназначен для устранения спектральной окраски границы светотени. Составными частями компенсатора являются призмы Амичи (призма прямого видения, пропускающая желтые лучи с λD=589,3 нм без отклонения). Две компенсирующие призмы в рефрактометре ИРФ-22 образуют оптическую систему с переменной дисперсией. Правильное положение компенсатора подбирается поворотом призм вокруг направления луча.

Визирная линия сетки совмещается с границей светотени и по шкале производится отсчет показателя преломления.

призма, 4- дисперсионный компенсатор, 5- объектив зрительной трубы, 6- поворотная призма, 7- сетка с визирными линиями, 8- шкала значений показателей преломления, 9- окуляр зрительной трубы, 10- зеркало подсветки шкалы, 11,13 и 14- система поворотных призм, 12- микрообъектив фкусировки шкалы 8 на сетку с визирными линиями 7, 15- защитное стекло.

Рис. 10.5. Принципиальные схемы хода лучей в рефрактометрах РПЛ-3, PJI и ИРФ-22 ( верх- РПЛ, PJI, низ- ИРФ-22 ):

1. осветитель (зеркало), 2- осветительная призма, 3- измерительная

Совмещение визира с границей раздела светлого и темного поля осуществляется двояко:

- поворотом зрительной трубы (совместно с компенсатором) вокруг оси, перпендикулярной к плоскости чертежа на выходе луча из измерительной призмы (для рефрактометров РПЛ-3 и РЛ);

- поворотом измерительной головки совместно со шкалой прибора относительно той же оси (для рефрактометра ИРФ-22).

В рефрактометре ИРФ-22 (рис. 5.) шкала 8 подсвечивается зеркалом 10 и проектируется в фокальную плоскость окуляра 9 посредством микрообъектива 12 через систему призм 11,13 и 14.

Измерительная головка рефрактометров выполняется в виде двух камер с осветительной и измерительной призмами. Камеры шарнирно соединены между собой (верхняя камера может приоткрываться относительной нижней) и имеют внутренние каналы с наружными штуцерами для подвода и отвода термостатирующей жидкости. Есть также штуцер крепления термометра для оценки температуры исследуемой жидкости. Кроме того, обе камеры головки имеют окна для направления в них пучков света.

В случае бесцветных и слабо окрашенных жидкостей свет посылают на верхнюю (осветительную) призму. При измерениях же показателей преломления интенсивно окрашенных жидкостей, сильно поглощающих свет, пользуются окном нижней (измерительной) призмы.

В рефрактометрах РПЛ-2 и РЛ правее шкалы с показателями преломления имеется вторая шкала со значениями концентрации сахара в процентах. Естественно, это часть общей шкалы может использоваться только при работе с растворами сахара.

1- основание, 2- колонка, 3- корпус прибора, 4- шкала дисперсионного компенсатора, 5- винт для поворота компенсатора, 6- нижняя камера с измерительной призмой, 7- осветитель с красным светофильтром (или зеркало для рефрактометра РЛ), 8- верхняя камера с осветительной призмой, 9- шкала прибора, 10- рукоятка, предназначенная для совмещения визирной линии сетки с границей светотени (перемещение вверх-вниз), 11 - окуляр.

Рис. 6.  Общий вид рефрактометра РПЛ-3 (PJI):

1-основание прибора, 2- корпус прибора, 3- зеркало подсветки исследуемого вещества , 4- камера с осветительной призмой, 5- камера с измерительной призмой, 6- шкала для оценки средней дисперсии вещества, 7- маховичок для вращения призм дисперсионного компенсатора, 8- окуляр зрительной трубы прибора, 9- зеркало подсветки шкалы показателя преломления, 10- маховичок, поворотом которого наклоняют измерительную головку для совмещения границ раздела светотени с перекрестием сетки.

Рис. 7. Общий вид рефрактометра ИРФ-22:

Пределы измерения показателя преломления nD от 1,3000 до 1,5400 (для рефрактометров РПЛ-3, PJI) и 1,7000 (для ИРФ-22).

Допустимая погрешность по шкале показателей преломления nD при многократных измерениях ±2×10−4.

- Рабочее задание и методика эксперимента

  - Ознакомьтесь с устройством и принципом действия рефрактометра РПЛ-3 (ИРФ-22).

  - Проверьте установку на нуль-пункт рефрактометра.

С этой целью открывают верхнюю камеру измерительной головки. Промывают плоскости верхней и нижней камеры дистиллированной водой и удаляют следы жидкости, прикладывая к поверхности призм фильтровальную бумагу (поверхности призм не тереть!).

Наносят капельницей (оплавленной стеклянной палочкой) одну - две капля дистиллированной воды на плоскость измерительной призмы и закрывают верхнюю камеру измерительной головки.

Рукоятку РПЛ-3 с окуляром опускают в нижнее положение и перемещают до тех пор, пока в поле зрения не появится граница светотени. Того же эффекта достигают в случае ИРФ-22 поворотом соответствующего маховичка 10 (рис.7).

При наблюдении за полем зрения венчик диоприйной наводки окуляра следует вращать до появления в поле зрения резкого изображения делений шкалы и визирных линий сетки.

Смещая осветитель вверх и вниз (изменяя ориентацию зеркала) перед входным окном прибора, добиваются наиболее контрастной освещенности поля зрения, а поворотом сектора со шкалой 4 рис. 6. (маховичка 7 рис. 7.) вращают призмы дисперсионного компенсатора и этим устраняют окраску границы светотени.

Совмещают визирную линию сетки с границей светотени и производят отсчет по шкале. При правильной установке прибора на нуль - пункт граница светотени при 20° С должна быть совмещена с делением nD = 1,33299 шкалы показателей преломления.

В случае отклонения показаний от этого значения разницу следует учитывать при всех последующих измерениях.

  - Измерьте показатели преломления ряда двухкомпонентных различной концентрации и однокомпонентных жидкостей. Методика измерения аналогична П. 10.4.2.

  - Используя измерения показателя преломления для однокомпонентных жидкостей П. 10.4.3, вычислите поляризуемость а и

эффективные градусы молекул г = 1]а согласно формуле (10.13).

  - Проверьте формулу Лоренц-Лорентца (10.15). Проверку производите численно и графически (w—1 )/(и~ + 2)[=/(<?) , пользуясь данными измерений П.10.4.3.

  - Измерьте показатель преломления для двухкомпонентного раствора с неизвестной концентрацией. Определите значение концентрации согласно графику П. 10.4.5.

  - Оцените точность измерений показателя преломления для двух возможных способов освещения исследуемого слоя жидкости - через верхнее и нижнее окна измерительной головки прибора.

- Вопросы для самопроверки

  - Что называется абсолютным и относительным показателем преломления?

  - В чем заключается явление полного внутреннего отражения?

  - Объясните принцип действия рефрактометра по Аббе (образование определенной границы светлого и темного поля).

  - Объясните необходимость и принцип действия дисперсионного компенсатора в рефрактометре.

  - Что понимают под удельной, атомной и молекулярной рефракцией?

- Литература

  - Ландсберг Г.С. Оптика. -М.: Наука, 1976.

  - Шишловский. А.А. Прикладная физическая оптика. -М.: 1961.

  - Физический	практикум. Электричество и оптика, под. ред. В.И. Ивероновой. -М.: Наука, 1968.

  - Калитеевский Н.И.. Волновая оптика. -М: Наука.